## Slide 1: 第 1 章 检测技术基础知识
NEW
202X / 01
单击此处添加副标题

## Slide 2
01.
❷掌握各种测量误差的使用
强化职业道德 ，提升学生的信息安全意识
03.
技能目标 :
知识目标 :
05.
❷能够正确维护常用电子检测设备
❶了解测量的基本概念和方法
02.
❸熟悉传感器的结构 、组成及基本特性
点击此处添加正文。
04.
❶能够根据检测要求选择合适的传感器
点击此处添加正文。
06.
素质目标 :
点击此处添加正文。
教学目标

## Slide 3: 教学重难点
Topic. 01
教学重点 :
检测和传感器的含义及其基本内容
教学难点 :
传感器的特性

## Slide 4
1 . 1 传感器基础知识
1 . 1 . 1 传感器的概念
传感器是能感受( 或响应) 规定的被测量并按照一定的规律将被测量转换成可用输出 信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。 在某些学科领域中，传感器又称 为敏感元件、检测器、 转换器等。 这些不同提法反映了在不同的技术领域中，根据器件 用途对同一类型的器件使用着不同的技术术语。 例如，在电子技术领域，常把能感受信 号的电子元件称为敏感元件，如热敏元件、 磁敏元件、 光敏元件及气敏元件等；在超声 波技术领域则强调能量的转换，如压电式换能器。 这些提法在含义上都有些狭窄 ꎬ“ 传感 器”一词是使用最为广泛，最具概括性的用语。

## Slide 5
1 . 1 . 2 传感器的组成
传感器的输出信号通常是电量，因为电量便于传输、 转换、 处理、 显示等。 电量有 很多形式，如电压、 电流、 电容、 电阻等，输出信号的形式由传感器的原理确定。
通常，传感器由敏感元件和转换元件组成( 见图 1－1 ) 。 其中，敏感元件是指传感器 中能直接感受或响应被测量的部分；转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的 被测量转换成适于传输或测量的电信号的部分。 由于传感器输出信号一般都很微弱，因 此需要信号调理转换电路对输出信号进行放大、 运算调制等。 此外信号调理转换电路以 及传感器的转换元件必须有辅助电源，因此信号调理转换电路以及所需的辅助电源都应 作为传感器组成的一部分。 随着半导体器件与集成技术在传感器中的应用，传感器的信 号调理转换电路与敏感元件一起集成在同一芯片上，安装在传感器的壳体里。
图 1－1 传感器组成框图

## Slide 6
1 . 1 . 3 传感器的分类
传感器技术是 一 种知识密集型技术 。 传感器的原理有多种，它与许多学科有关，其种类繁多，分类方法也很多 。 目前传感器一般采用两种分类方法 : 一种是按被测参 数分类，如温度传感器 、压力传感器 、位移传感器 、速度传感器等；另 一 种是按传感 器的工作原理分类，如应变式传感器 、 电容式传感器 、压电式传感器 、磁电式传感器 等 。 本书是按后一种分类方法来介绍各种传感器的，而传感器的工程应用则是根据工 程参数进行叙述的 。 对于初学者和应用传感器的工程技术人员来说，应先从传感器的 工作原理着手，了解各种各样的传感器，对于工程上的被测参数，则应着重如何合理 选择和使用传感器 。

## Slide 7
1 . 1 . 4 传感器的特性
在生产过程和科学实验中，要对各种各样的参数进行检测和控制，就要求传感器 能感受被测非电量的变化并不失真地将其变换成相应的电量，这取决于传感器的基本 特性，即输入输出特性 。 如果把传感器看作二端口网络，即有两个输入端和两个输出 端，那么传感器的输入输出特性是与其内部结构参数有关的外部特性 。 传感器的基本 特性通常可以分为静态特性和动态特性 。 下面对传感器特性的分析也同样适用于测量 系统 。

## Slide 8
1 . 传感器的静态特性
传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时输出与输入的关系 。 如果被测量
是一个不随时间变化或随时间变化缓慢的量，可以只考虑其静态特性，这时传感器的输 入量与输出量之间在数值上一般具有一定的对应关系，关系式中不含有时间变量 。 对静 态特性而言，在不考虑迟滞蠕变及其他不确定因素的情况下，传感器的输入量 x 与输出量 y 之间的关系通常可用一个多项式表示 :
y ＝ a0 ＋ a1x ＋ a2x2 ＋ … ＋ anxn
式中，a0 为输入量 x 为零时的输出量；a 1 ，a2，…，an 为非线性项系数 。
各项系数决定了传感器静态特性曲线的具体形式 。
传感器的静态特性可以用一组性能指标来描述，如灵敏度 、线性度 、迟滞 、重复性 和漂移等 。
1) 灵敏度
灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标，其定义是输出量增量 Δy 与引起输出量增 量 Δy 的相应输入量增量 Δx 之比 。 用 S 表示灵敏度，即
Δy S ＝
x
灵敏度 S 值越大，表示传感器越灵敏。
线性传感器的灵敏度就是它的静态特性的斜率，其灵敏度 S 在整个测量范围内为常
量，如图 1－2(a ) 所示；而非线性传感器的灵敏度为一变量，用 S ＝ 表示，实际上就是
输入输出特性曲线上某点的斜率，且灵敏度随输入量的变化而变化，如图 1－2( b) 所示。
图 1－2 传感器的灵敏度
( a ) 线性；( b) 非线性
从灵敏度的定义可知，传感器的灵敏度通常是一个有量纲的量，因此表述某一传感 器灵敏度时，必须说明它的量纲。

## Slide 9
2) 线性度
传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度。 输出与输入关 系可分为线性特性和非线性特性。 从传感器的性能看，希望它具有线性关系，即理想的 输入输出关系。 但实际使用的传感器大多为非线性传感器。
在实际使用中，为了标定和数据处理的方便，希望得到线性关系，因此引入各种非 线性补偿环节，如采用非线性补偿电路或计算机软件进行线性化处理，从而使传感器的 输出与输入关系为线性或接近线性。 但如果传感器非线性的次方不高，输入量变化范围 较小时，则可用一条直线( 切线或割线) 近似地代表实际曲线的一段，使传感器输入输出 特性线性化，所采用的直线称为拟合直线。
选取拟合直线的方法有很多，图 1－3 所示为几种直线拟合方法。 即使是同类传感器，拟合直线不同，其线性度也是不同的。 通常用最小二乘法求取拟合直线，应用此方法拟 合的直线与实际曲线上所有点的距离的平方和为最小，其非线性误差较小。
传感器的线性度是指在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大非线性绝
对误差 ΔLmax 与满量程输出值 YFS 之比。 线性度也称为非线性误差，用 γL 表示，即
ΔL max
FS
× 100％
γL ＝ ±
Y
图 1－3 几种直线拟合方法

## Slide 10
3) 迟滞
传感器在相同工作条件下，输入量由小到大( 正行程) 及输入量由大到小( 反行程) 变 化期间其输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞( 见图 1－4) 。 也就是说，对于相同大 小的输入信号，传感器的正反行程输出信号大小不相等，这个差值称为迟滞差值 。 传感 器在全量程范围内最大的迟滞差值 ΔHmax 与满量程输出值 YFS 之比称为迟滞误差，用 γ H 表
图 1－4 迟滞特性
这种现象主要是由于传感器敏感元件材料的物理性质和机械零部件的缺陷所造成的 。 例如，弹性敏感元件弹性滞后 、运动部件摩擦 、传动机构的间隙 、紧固件松动等 。 迟滞 误差又称为回差或变差 。
γ H ＝ × 100％
示，即
( 1－4)

## Slide 11
4) 重复性
重复性是指传感器在相同工作条件下，输入量按同一方向做全量程连续多次变化时，所得特性曲线不一致的程度( 见图 1－5 ) 。 重复性误差属于随机误差，常用标准差 σ 计算，也可用正反行程中的最大重复差值 ΔRmax 计算，即
γ R ＝ ± × 100％
γ R ＝ ± × 100％
图 1－5 重复性
(2 ~ 3 ) σ
( 1－5 )
( 1－6 )
FS
或
Y

## Slide 12
5) 漂移
在传感器输入量不变的情况下，输出量会随着时间变化，此现象称为漂移 。 产生漂 移的原因有两个方面 : 一是传感器自身结构参数发生变化；二是周围环境( 如温度 、湿度 等) 发生变化 。 最常见的漂移是温度漂移，即周围环境温度发生变化而引起输出的变化 。
温度漂移( 简称温漂) 通常用传感器工作环境温度偏离标准环境温度( 一般为 20℃ )
时，温度变化 1 ℃ 输出值的变化量与满量程 YFS 的百分比表示，即
温漂 ＝ × 100％ ( 1－7 )
yt －y20
YFS .Δt
式中，Δt 为工作环境温度 t 偏离标准环境温度 t20 之差，即 Δt＝t－t20；yt 为传感器在工作环 境温度 t 时的输出；y20 为传感器在标准环境温度 t20 时的输出 。

## Slide 13
2 . 传感器的动态特性
传感器的动态特性是指输入量随时间变化时传感器的响应特性 。 由于传感器的惯性 和滞后，当被测量随时间变化时，传感器的输出往往来不及达到平衡状态，处于动态过 渡过程之中，因此传感器的输出量也是时间的函数，其间的关系要用动态特性来表示 。 一个动态特性好的传感器，其输出量将再现输入量的变化规律，即两者具有相同的时间 函数 。 实际应用中，传感器的输出信号不会与输入信号具有相同的时间函数，这种输出 与输入间的差异就是所谓的动态误差 。
为了说明传感器的动态特性，下面简要介绍动态测温的问题 。 当被测温度随时间变化或将传感器突然插入被测介质中，以及传感器以扫描方式测量某温度场的温度分布时，都存在动态测温问题 。 例如，把一支热电偶从温度为 t0 的环境中迅速插入一个温度为 t 1 的恒温水槽中( 插入时间忽略不计)，这时热电偶测量的介质温度从 t0 突然上升到 t 1 ，而 热电偶的温度从 t0 变化到 t 1 需要经历一段时间，即有一段过渡的过程，如图 1－6 所示 。 热电偶反映出来的温度与其介质温度的差值就称为动态误差 。
造成热电偶输出波形失真和产生动态误差的原因是温度传感器有热惯性( 由传感器的比 热容和质量大小决定)和传热热阻，这使得在动态测温时传感器输出总是滞后于被测介质的 温度变化 。 例如，热电偶带有套管，那么其热惯性要比不带套管的热电偶大得多 。 这种热惯 性是热电偶固有的特性，它决定了热电偶测量快速变化的温度时会产生动态误差 。 任何传感 器都有影响其动态特性的“固有因素”，只不过它们的表现形式和作用程度不同而已 。
图 1－6 动态测温

## Slide 14
1) 传感器的基本动态特性方程
传感器的种类和形式有很多，但它们的动态特性一般都可以用微分方程描述为
dn y dn－1 y dy dm x dm－1 x dx
dtn dtn－1 dt dtm dtm－1 dt
式中，x 为输入量；y 为输出量；a0 ，a 1 ，…，an 与 b0 ，b 1 ，…，bm 分别为与传感器的结构 特性有关的系数 。
大多数传感器的动态特性都可归属于零阶 、一 阶和二阶系统 。 尽管实际上传感器的 动态特性存在更高阶的复杂系统，但在一定的条件下，大多数传感器的动态特性都可以 用上述这三种系统的组合来进行分析 。
(1) 零阶系统 。
若式(1－8) 中的系数除了 a0 、b0 之外，其他的系数均为零，则微分方程就变成简单 的代数方程，即
a0 y ( t )＝ b0 x ( t )
通常将该代数方程写成
y ( t )＝kx ( t ) ( 1－9 )
式中，k 为传感器的静态灵敏度或放大系数，k＝b0 /a0 。 用式(1－9)来描述传感器的动态特性 的系统就称为零阶系统 。零阶系统具有理想的动态特性，无论被测量 x ( t ) 如何随时间变化，零阶系统的输出 y(t ) 都不会失真，其输出在时间上也无任何滞后，所以零阶系统又称为比例系统 。
在工程应用中，电位器式的电阻传感器 、变面积式的电容传感器及利用静压式压力 测量液位的传感器均可看作零阶系统 。

## Slide 15
(2) 一阶系统 。 若式(1－8) 中的系数除了 a0 、a 1 与 b0 之外，其他的系数均为零，则微分方程为 dy(t ) dt 该式通常可改写成为 dy(t ) dt 式中，τ 为传感器的时间常数，τ ＝ a 1 /a0；k 为传感器的静态灵敏度或放大系数，k ＝ b0 /a0 。 时间常数 τ 具有时间的量纲，它反映传感器惯性的大小，静态灵敏度则说明传感器的 静态特性 。 用式(1－10)来描述传感器动态特性的系统就称为一阶系统，也称为惯性系统 。 如前面提到的不带保护套管的热电偶测温系统 、电路中常用的阻容滤波器等均可看 作一阶系统 。

## Slide 16
a0 a2 )；ω n 为传感器的固有频率，ω n ＝ a0 /a2 。
根据二阶微分方程特征方程根的不同性质，二阶系统又可分为:
①二阶惯性系统，其特点是特征方程的根为两个负实根，它相当于两个一 阶系统 串联ꎻ
②二阶振荡系统，其特点是特征方程的根为一对带负实部的共轭复根 。
带有保护套管的热电偶 、电磁式的动圈仪表及 RLC 振荡电路等均可看作二阶系统 。
(3) 二阶系统 。 二阶系统的微分方程为 a2 ＋ a 1 ＋ a0 y(t )＝ b0 x ( t ) 二阶系统的微分方程通常可改写为 ＋ 2ξω n ＋ ω n y(t ) ＝ω kx ( t ) ( 1－11) 式中，k 为传感器的静态灵敏度或放大系数，k ＝ b0 /a0；ξ 为传感器的阻尼系数，ξ ＝a 1 / (2

## Slide 17
(1) 瞬态响应特性 。
传感器的瞬态响应是时间响应 。 在研究传感器的动态特性时，有时需要从时域中对 传感器的响应和过渡过程进行分析，这种分析方法称为时域分析法 。 在进行传感器的时 域分析时，用得比较多的标准输入信号有阶跃信号和脉冲信号，传感器的瞬态响应分别 称为阶跃响应和脉冲响应 。
①一阶传感器的单位阶跃响应 。
一阶传感器的微分方程为
τ ＋ y ( t )＝kx ( t )
设传感器的静态灵敏度k＝1，则它的传递函数为
X (s )＝
则一阶传感器的单位阶跃响应的拉普拉斯变换式为
Y(s ) ＝H(s )X(s )＝ . ( 1－1 3 )
对式( 1 13) 进行拉普拉斯反变换，可得一阶传感器的单位阶跃响应信号为
y ( t )＝ 1 －e－ ( 1 1 4 )
相应的响应曲线如图 1 7 所示 。 由图可知，一 阶传感器存在惯性，它的输出不能立即复
Y( s ) 1
H ( s ) ＝ ＝
X (s ) τs ＋ 1
对初始状态为零的传感器，若输入一个单位阶跃信号，即
x ( t )＝
输入信号 x ( t ) 的拉普拉斯变换式为
图 1－7 一阶传感器单位阶跃响应
dy( t )
dt
( 1－1 2 )
现输入信号，而是从零开始，按指数规律上升，最终达到稳态值 。 理论上传感器的响应只在 t 趋 于无穷大时才能达到稳态值，但通常认为 t＝( 3 ~
4 ) τ 时，传感器已达到稳态 。 若 t＝4τ，其输出就 可达到稳态值的 98 . 2 ％，则可以认为传感器已达 到稳态 。 所以，一 阶传感器的时间常数 τ 越小，响应速度越快，响应曲线越接近于输入阶跃曲 线，即动态误差小 。 因此，τ 是一 阶传感器的重
要性能参数 。
2) 传感器的动态响应特性 传感器的动态特性不仅与传感器的“ 固有因素”有关，还与传感器输入量的变化形式 有关 。 也就是说，同一个传感器在不同形式的输入信号作用下，其输出量的变化是不同 的 。 通常选用几种典型的输入信号作为标准输入信号，来研究传感器的响应特性 。

## Slide 18
二阶传感器的微分方程为
＋ 2ξω n ＋ ω n y ( t ) ＝ω kx ( t )
n
2
d2 y ( t ) dy ( t ) 2
dt2 dt
2
ω
s ＋ 2ξω n s ＋ ω
传感器输出的拉普拉斯变换式为
Y(s ) ＝H(s )X(s )＝
对式( 1 16) 进行拉普拉斯反变换，即可求得二阶传感器的阶跃响应 。
n
2
设传感器的静态灵敏度k＝1，则其二阶传感器的传递函数为
H(s )＝
( 1－1 5 )
( 1 1 6 )
由于阻尼比ξ 的不同，二阶传感器微分方程的特征方程根有不同的形式，因此其阶跃 响应也不相同 。
图 1－8 所示为二阶传感器的单位阶跃响应曲线，图中曲线从上至下依次对应ξ＝0 、 0. 1 、0. 3 、0. 5 、0. 7 、1 、2 。 二阶传感器对阶跃信号的响应在很大程度上取决于阻尼比ξ 和固有角频率 ω n 。 当 ξ＝0 时，特征根为一对虚根，阶跃响应是一个等幅振荡过程，这种 等幅振荡状态又称为无阻尼状态；当 ξ> 1 时，特征根为两个不同的负实根，阶跃响应是 一个不振荡的衰减过程，这种状态又称为过阻尼状态；当 ξ＝1 时，特征根为两个相同的 负实根，阶跃响应也是一个不振荡的衰减过程，但它是一个由不振荡衰减到振荡衰减的 临界过程，故又称为临界阻尼状态；当 0<ξ < 1 时，特征根为一对共轭复根，阶跃响应是 一个衰减振荡过程，在这一过程中ξ 值不同，阶跃响应衰减快慢也不同，这种衰减振荡状 态又称为欠阻尼状态 。
阻尼比ξ 直接影响超调量和振荡次数，为了获得满意的瞬态响应特性，实际使用中常 按稍欠阻尼调整 。 对于二阶传感器，当 ξ＝0. 6 ~ 0. 7 时，其最大超调量不超过 10％，趋于 稳态的调整时间也最短，约为(3 ~ 4)/ξω n 。 固有频率 ω n 即等幅振荡的频率，由传感器的 结构参数决定，ω n 越高，传感器的响应速度越快 。
图 1－8 二阶传感器单位阶跃响应
②二阶传感器的单位阶跃响应 。

## Slide 19
延迟时间 td : 传感器输出达到稳态值的 50％时所需的时间 。
上升时间 tr : 传感器输出达到稳态值的 90％时所需的时间 。
峰值时间 t : 二阶传感器输出响应曲线达到第一个峰值时所需的时间 。
超调量 σ : 二阶传感器输出超过稳态值的最大值 。
衰减比 d : 衰减振荡的二阶传感器输出响应曲线第一个峰值与第二个峰值之比 。 响应时间 ts : 二阶传感器自输入开始至输出达到稳态所需的时间 。
传感器的时域动态性能指标如图 1－9 、图 1－10 所示 。
p
图 1－9 一阶传感器的时域动态性能指标 图 1－10 二阶传感器的时域动态性能指标
③传感器的时域动态性能指标 。 时域动态性能指标叙述如下 。 时间常数 τ : 一阶传感器输出上升到稳态值的 63 . 2％时所需的时间 。

## Slide 20
频率来描述传感器的动态特性。 所谓截止频率，是指幅值下降到最大幅值( 零频率幅值)
的 1/ 2 时所对应的频率。 截止频率反映传感器的响应速度，截止频率越高，传感器的响 应速度越快。 对于一阶传感器，其截止频率为 1/τ 。 图 1－1 1 所示为一 阶传感器的频率响 应特性曲线。
图 1－11 一阶传感器频率响应特性
( a ) 幅频特性；( b) 相频特性
(2) 频率响应特性 。 传感器对不同频率成分的正弦输入信号的响应特性，称为频率响应特性 。 一个传感 器输入端有正弦信号作用时，其输出响应仍然是同频率的正弦信号，只是与输入端正弦 信号的幅值和相位不同 。 频率响应法是从传感器的频率特性出发，研究传感器的输出与 输入的幅值比和两者相位差变化的方法 。 ①一阶传感器的频率响应 。 将一阶传感器传递函数式(1－12) 中的 s 用 jω 代替后，即可得到频率特性表达式 : H(j ω )＝ ＝ －j ( 1－17 ) 幅频特性为 1 A ( ω ) ＝ ( 1－18 ) 1 ＋ ( ωτ ) 2 相频特性为 Φ ( ω )＝－arctan ( ωτ ) ( 1－19 ) 从式( 1－18) 、式(1－19) 和图 1－1 1 可知，时间常数 τ 越小，频率响应特性越好 。 当 ωτ≪1 时，A ( ω ) ≈ 1，Φ ( ω ) ≈0，表明传感器输出与输入呈线性关系，且输出和输入相位 差也很小，输出 y(t ) 比较真实地反映了输入 x ( t ) 的变化规律 。 因此减小 τ 可改善传感器 的频率特性 。 除了用时间常数 τ 表示一阶传感器的动态特性外，在频率响应中也可用截止

## Slide 21
2
ω 1
èω n ø ω n
其幅频特性、相频特性分别为
1
A(ω ) ＝ H(jω ) ＝
[ 1 － ] 2 ＋ (2ξ ) 2
Φ(ω )＝ ∠H(jω )＝－arctan
2
2
ø
ö÷
(jω ) ＋ 2ξω n (jω ) ＋ ω 1 － ç( ω ö÷ ＋ 2jξ ω
2
2
n
2
H(jω )＝ ＝ 2
n
n
( 1－20)
( 1－21 )
( 1－22)
②二阶传感器的频率响应。
由二阶传感器的传递函数式(1－15) 可写出二阶传感器的频率特性表达式，即
相位角为负值表示相位滞后。 由式(1－21) 及式( 1－22) 可画出二阶传感器的幅频特性 曲线和相频特性曲线( 见图 1－12) 。
图 1－12 二阶传感器频率响应特性曲线
( a ) 幅频特性；( b) 相频特性
从式( 1－2 1 ) 、式(1－22) 和图 1－1 2 可知，传感器频率响应特性的好坏主要取决于传 感器的固有频率 ω n 和阻尼比ξ 。 当 ξ< 1 、ω n ≫ω 时，A ( ω ) ≈ 1，Φ(ω ) 很小，此时传感器 的输出 y(t ) 再现了输入 x ( t ) 的波形 。 通常固有频率 ω n 至少应为被测信号频率 ω 的 3 ~ 5 倍，即 ω n ≥ ( 3 ~ 5 ) ω 。
为了减小动态误差和扩大频率响应范围，一般可通过提高传感器固有频率 ω n 来实
现，而固有频率 ω n 与传感器运动部件质量 m 和弹性敏感元件的刚度 k 有关，即 ω n ＝ 。 增大刚度k 和减小质量 m 都可提高固有频率，但增加刚度 k 会使传感器灵敏度降 低，所以在实际应用中，应综合各种因素来确定传感器的各个特征参数 。

## Slide 22
工作频带 ω0. 95 ( 或 ω0. 90 ) : 当传感器的幅值误差为±5％ ( 或±10％) 时，其增益保持在 一定值内的频率范围 。
时间常数 τ : 用时间常数 τ 来表征一阶传感器的动态特性 。 τ 越小，频带越宽 。
固有频率 ω n : 二阶传感器的固有频率 ω n 表征其动态特性 。
相位误差: 在工作频带范围内，传感器的实际输出与所期望的无失真输出间的相位 差值，即为相位误差 。
跟随角 Φ0. 707 : 当 ω＝ω0. 707 时，对应于相频特性上的相角，即为跟随角 。
图 1－13 传感器的频域动态性能指标
③频率响应特性指标 。 频率响应的特性指标叙述如下 。 通频带 ω0. 707 : 传感器在对数幅频特性曲线上幅值衰减 3 dB 时所对应的频率范围( 见 图 1－1 3 ) 。

## Slide 23
1 . 2 检测系统的组成
利用各种物理 、化学效应，选择合适的方法与装置，将生产 、科研 、生活等各方面 的有关信息通过检查与测量的方法，赋予定性或定量结果的过程称为检测技术 。
检测技术就是利用传感器，将生产 、科研等需要的电量和非电量信息转化成为易于 测量 、传输 、显示和处理的电信号的过程 。
一个完整的检测控制系统通常由传感器 、测量转换电路 、显示与记录装置 、数据处 理装置和调节执行装置组成 。 检测系统各组成部分之间的关系如图 1－14 所示 。
图 1－14 检测系统各组成部分之间的关系

## Slide 24
测量是检测技术的重要组成部分，是以确定被测量值为目的的一 系列操作 。 测量是 将被测量与同种性质的标准量进行比较，从而确定被测量相对于标准量的倍数的过程 。
x ＝Ax0 ( 1－23 )
式中，x 为被测量；A 为测量值；x0 为标准量 。
1 . 3 测量概述
1 . 3 . 1 测量的定义

## Slide 25
测量方法是指实现被测量与标准量比较得出比值的方法 。
1 . 按测量过程的特点分类
(1) 直接测量法 : 用测量精确程度较高的仪器测量被测量，直接得到测量结果的 方法 。
(2) 间接测量法 : 用直接测量法测得与被测量有确定函数关系的一些物理量，经过计 算求得被测量( 如阿基米德测量皇冠的比重) 的方法 。
(3) 组合测量法 : 先直接测量与被测量有一定函数关系的某些量，然后在一系列直接 测量的基础上，通过求解方程组来获得被测量结果的方法 。
2 . 按测量仪表的特点分类
(1) 接触测量法 : 测量器具的传感器与被测零件的表面直接接触的测量方法 。 例如，用游标卡尺 、百分尺和比较仪等测量零件都属于接触测量 。
(2) 非接触测量法 : 测量器具的传感器与被测零件的表面不直接接触的测量方法 。 例
如，电子警察使用雷达测速就属于非接触测量 。
3. 按测量对象的特点分类
(1) 静态测量 : 被测量在测量过程中是固定不变的，对这种被测量进行测量的方法称
1 . 3 . 2 测量方法的分类
为静态测量 。 对缓慢变化的对象进行测量亦属于静态测量 。
(2) 动态测量 : 被测量在测量过程中是随时间不断变化的，对这种被测量进行测量的 方法称为动态测量 。 例如，使用示波器测量地震时的震动波形就属于动态测量 。

## Slide 26
1 . 4 测量误差及其分类
1 . 4. 1 测量误差的概念
测量误差是测量值与被测量的真值之间的差异 。 其中真值是指在一定的时间及空间 ( 位置或状态) 条件下，被测量所体现的真实数值 。 真值有理论真值 、约定真值和相对真 值之分 。
(1) 理论真值 : 理论真值又称为绝对真值，是指在严格的条件下，根据一定的理论按 定义确定的数值 。 例如，三角形的内角和恒为 1 80° 。
(2) 约定真值 : 约定真值是指用约定的办法来确定的最高基准值，它被认为充分接近于 真值，因而可以代替真值来使用 。 例如，基准“米”的定义为光在真空中 1/299 792 458 s 的 时间间隔内的行程 。
(3) 相对真值 : 相对真值又称为实际值 。 将测量仪表根据精度的不同，分为若干等
级，高等级的测量仪表的测量值即为相对真值 。

## Slide 27
1 . 按照表示方法分类
测量误差按照表示方法可以分为绝对误差和相对误差 。
(1) 绝对误差是指被测量的测量值与被测量的真值之间的差值，即
Δ ＝Ax －A0 ( 1－24 )
式中，Δ 为绝对误差；Ax 为测量值；A0 为被测量的真值，可为约定真值或相对真值 。
(2) 相对误差是绝对误差与被测量的真值之比 。 相对误差有以下表现形式 :
①实际相对误差，即
γA ＝ ± × 100％
②标称 ( 示值) 相对误差，即
γx ＝ ± × 100％
( 1－25 )
( 1－26 )
1 . 4. 2 测量误差的分类
③满度 (引用)相对误差，即
γ m ＝ ± × 100％ ( 1－27 )
式中，Ax 为测量值，Am 为仪器满度(量程) 。

## Slide 28
【例 1－1】 现有精度等级为 0. 5 级 、量程为 0 ~ 300 ℃ 和精度等级为 1 . 0 级 、量程为 0 ~ 1 00 ℃ 的两个温度计，要测 80 ℃ 的温度，试问采用哪一个温度计好? 解 : 用精度等级为 0. 5 级的温度计测量时，最大标称相对误差为 γx 1 ＝ ± × 100％ ＝ ± × 100％ ＝ ± 1 . 875％ 用精度等级为 1 . 0 级的温度计测量时，最大标称相对误差为 γx2 ＝ ± × 100％ ＝ ± × 100％ ＝ ± 1 . 25％ 由此可得 γx2 < γx 1 ，显然用精度等级为 1 . 0 级的温度计测量比用精度等级为 0. 5 级 的温度计测量更合适 。

## Slide 29
【 例 1－2】 某压力表精度等级为 5 . 0 级，量程为 0 ~ 1 . 5 MPa，测量结果显示为 0. 70 MPa，试求 : (1)可能出现的最大满度相对误差 γ m 。 (2)可能出现的最大绝对误差 Δm 。 (3)可能出现的最大标称相对误差 γx 。 解 : (1)可能出现的最大满度相对误差可以从精度等级直接得到，即 γ m＝ ± 5 . 0％ 。 (2)Δm＝ ± (5 . 0％× 1 . 5 )＝ ± 0. 075 MPa ( 3 ) γx ＝ ± × 100％ ＝ ± × 100％ ＝ ± 1 0. 71％

## Slide 30
2 . 按照误差出现的规律分类 测量误差按照误差出现的规律分为系统误差 、随机误差和粗大误差 。 (1)系统误差指在相同条件下，多次重复测量同一被测量时，其测量误差的大小和符 号保持不变，或在条件改变时，测量误差按某一确定的规律变化 。 系统误差的特征包括 误差变化的规律性以及误差产生原因的可预知性 。 系统误差的变化规律和产生的原因一 般可通过实验和分析查出 。 因此，系统误差可被设法确定并消除 。 系统误差产生的原因 大体上可分为以下几种 : ①在测量过程中所使用的工具(仪器 、量具等) 本身性能不完善或安装 、布置 、调整 不当而产生的误差 。 ②在测量过程中，因温度 、湿度 、气压 、 电磁干扰等环境条件发生变化而产生的 误差 。 ③因测量方法不完善，或者测量所依据的理论本身不完善等原因而产生的误差 。④因操作人员读数方式不当而造成的读数误差 。 (2)当多次重复测量同一被测量时，若测量误差的大小和符号均以不可预知的方式变 化，则该误差称为随机误差 。 随机误差产生的原因比较复杂，虽然测量是在相同条件下 进行的，但测量环境中某些因素总会发生微小变化 。 因此，随机误差是由对测量值影响 微小且又互不相关的大量因素所引起的综合结果 。 随机误差就个体而言并无规律可循，但其总体却遵从统计规律 。 (3)明显偏离真值的误差称为粗大误差，也叫过失误差 。 粗大误差主要是由于测量人 员的粗心大意及电子测量仪器受到突然或强大的干扰( 如测错 、读错 、记错 、外界过电 压 、尖峰干扰等)所引起的 。 就数值大小而言，粗大误差明显超过正常条件下的误差 。 当 发现粗大误差时，应予以剔除 。 3. 按照使用条件分类 测量误差按照使用条件分为基本误差和附加误差 。 (1)基本误差是指检测系统在规定的标准条件下使用时所产生的误差 。 所谓规定的标 准条件是指一般传感器在实验室 、制造厂或计量部门标定刻度时所保持的工作条件，如 电源电压(220±5)V 、温度(20±5)℃ 、湿度小于 80％RH 、电源频率(50±1)Hz 等 。 基本误 差是检测仪表在标准条件下工作时所产生的误差，检测仪表的精确度是由基本误差决 定的 。 (2)当使用条件偏离规定的标准条件时，检测系统除产生基本误差外，还会产生附加 误差，如由于温度超过规定的标准温度而引起的温度附加误差 、电源附加误差以及频率 附加误差等 。 这些附加误差在使用时应叠加到基本误差中 。 4. 按照被测量随时间变化的速度分类 测量误差按照被测量随时间变化的速度分为静态误差和动态误差 。 (1)静态误差: 当被测量不随时间变化或随时间缓慢变化时所产生的误差称为静态 误差 。 (2)动态误差: 当被测量随时间迅速变化但系统的输出量在时间上却不能与被测量的 变化精确吻合时所产生的误差称为动态误差 。 例如，若心电图仪放大器带宽不够，就会 引起动态误差 。

## Slide 31
1 . 5 技能实训
YC－9XX 系列传感器实验仪主要由机壳 、机头( 传感器安装台) 、显示面板 、调理电
1 . 5. 1 传感器实验仪认知
路面板等组成 。
1 . 机壳
机壳内部装有直流稳压电源 、振荡信号板等 。
2 . 机头
机头即传感器安装平台( 见图 1－15)，包括电阻应变片 、热电偶 、热敏电阻 、PN 结 温度传感器 、压电加速度传感器 、光电转速传感器 、电涡流传感器 、光纤传感器 、差动 变压器 、压阻式压力传感器 、电容式传感器 、磁电式传感器 、霍尔式传感器 、气敏传感 器 、湿敏传感器 、激振器 、光电变换座 、25 mm 测微头 、加热器 、光源 、光敏电阻 、光敏 二极管 、三极管 、硅光电池 、光电开关等 。
图 1－15 机头图

## Slide 32
3. 显示面板
显示面板( 见图 1－16) 由主电源单元 、电机控制单元 、直流稳压电源单元 、F/V 表 ( 电压表) 单元 、PC 接口单元 、电流表( 频率/转速表) 单元 、音频振荡器单元 、低频振荡 器单元 、±15 V 电源单元等组成 。
图 1－16 显示面板
4. 调理电路面板
调理电路面板由传感器输出单元 、副电源 、电桥 、差动放大器 、电容变换器 、电压
放大器 、移相器 、相敏检波器 、电荷放大器 、低通滤波器 、涡流变换器等组成 。

## Slide 33
供电 : AC 220 V 、50 Hz 、0. 2 kW 。
实验仪尺寸 : 520 mm × 400 mm × 400 mm 。
1 . 5. 2 实验仪供电与尺寸

## Slide 34
在科学技术高速发展的今天，传感器作为电气自 动化系统的重要组成部分，起到举 足轻重的作用 。 传感器是利用物理 、化学 、生物等学科知识，通过感受(或响应) 规定的 被测量并按照 一定的规律将其转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转 换元件组成 。 传感器种类繁多，性能特点各有所长，应用领域十分广泛 。 传感器是实现 被测量检测的主要装置，是构成检测系统的最前端环节 。 误差理论是检测系统的理论基 础，检测系统的静态特性有灵敏度 、线性度 、迟滞 、重复性等 。 检测系统通常可简化为
一 阶系统和二 阶系统，一 阶传感器系统又称惯性系统，二 阶传感器系统又称振荡系统 。

## Slide 35
智能硬件的蓬勃发展与大数据的积累正在开启一 个不可逆转的智能时代 。 现实世界 将会以前所未有的形式与人类进行互动 。 在置身于一 个充满各种传感器的智能世界的同 时 ，我们也成了一个不由自主的“ 透明”人 ，无法拥有安全的隐私和不受困扰的信息环境 。 尽管在基于充分感知的智能信息时代人们可以方便获取和利用信息 ，但如果智能信息时 代进入信息应用无序或隐私泄露的状态 ， 那么没有安全的智能感知是不是一 场难以想象 的灾难? 作为一名出色的传感器工程师 ，应树立安全发展的理念 ， 充分认识到每个人都 担负着维护信息安全的责任 ， 时刻牢记“信息安全 ，人人有责”!

## Slide 36
1 . 什么是传感器?
2. 传感器一般由哪几部分组成?
3 . 什么是传感器的静态特性? 描述传感器静态特性的指标有哪些?
4. 什么是传感器的动态特性? 描述传感器动态特性的指标有哪些?
5 . 现有精度等级为 0. 5 级 、量程为 0 ~ 300 V 和精度等级为 1 . 0 级 、量程为 0 ~ 1 00 V 的两个电压表，要测量 80 V 的电压，采用哪一个电压表更好?