## Slide 1
第 2 章
电阻式传感器

## Slide 2
❷掌握电阻应变式传感器的测量转换电路。
❸熟悉电阻式传感器在工程上的应用。
技能目标 :
❶能够根据检测要求选择合适的电阻式传感器。
❷能够根据被测信号的特点设计出简单合理的传感器检测电路。 ❸能够正确维护常用电子检测设备。
素质目标 :
了解我国电阻式传感器的技术发展 ，增强学生的技术自信和国家自信。
知识目标 :
❶了解电阻应变片的结构和特性 ， 掌握电阻式传感器的工作原理。
教学目标
教学重点 :
电阻式传感器的工作原理和应用。
教学难点 :
电阻式传感器的测量电路。
教学重难点

## Slide 3
2. 1 电阻应变式传感器
2. 1 . 1 电阻应变式传感器的工作原理
电阻应变式传感器是利用导体或半导体材料的应变效应制成的一种测量器件，用于 测量微小的机械变化量。 在结构强度实验中，电阻应变式传感器是测量应变的最主要手 段，也是测量应力 、力矩 、压力 、加速度等物理量时应用最广泛的传感器之一。
导体或半导体材料在外力作用下( 如压力等)，会产生机械变形，其电阻值也将随之 发生变化，这种现象称为应变效应。
如图 2 1 所示，一根金属电阻丝，在其未受力时，原始电阻值为
ρl ρl
式中，ρ 为电阻丝的电阻率，l 为电阻丝的长度，r 为电阻丝的半径，A 为电阻丝的截面积。
R ＝ ＝ ( 2 1 )
A πr2
当电阻丝受到拉力 F 作用时，将伸长 Δl，横截面积相应减小 ΔA，电阻率受到材料晶 格发生变形等因素的影响而变化 Δρ，从而引起电阻变化 ΔR，通过对式( 2－1) 全微分，得
图 2－1 金属电阻丝应变效应图
电阻的相对变化量为
＝ － 2 ＋
式中， l 为导体的轴向应变量 εl ， r 为导体的径向应变量 εr。
由材料力学得
εr ＝－μεl
式中，μ 为材料的泊松比，大多数金属材料的泊松比为 0. 3 ~ 0. 5 ，负号表示两者的变化方 向相反。 将式(2－3) 代入式(2－2) 得
dR dρ
R ＝ ( 1 ＋ 2μ) εl ＋ ρ
(2－3 )
(2－4 )
式(2－4) 说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变( 几何效应) 和本身特有的导电 性能( 压阻效应)。

## Slide 4
2. 1 . 2 电阻应变片的结构类型
电阻应变片可分为金属应变片及半导体应变片两大类。 前者可分成金属丝式应变片 、 金属箔式应变片 、金属薄膜式应变片三种。 实际应用中，金属箔式应变片应用较多。 金 属丝式应变片使用最早，有纸基 、胶基之分。 由于金属丝式应变片蠕变较大，金属丝易 脱胶，因此有逐渐被金属箔式应变片取代的趋势，但其价格便宜，多应用于应变 、应力 的大批量或一次性试验。 图 2－2 所示是金属丝式应变片的基本结构，它由敏感栅 、基片 、 覆盖层和引线等部分组成。 敏感栅是金属丝式应变片的核心部分，它粘贴在绝缘的基片 上，其上再粘贴起保护作用的覆盖层，两端焊接引线。
金属箔式应变片是利用光刻 、腐蚀等工艺制成的一种很薄的金属箔栅，其横向部分 特别粗，可大大减小横向效应，且敏感栅的粘贴面积大，能更好地随同被测物体变形。 此外，与金属丝式应变片相比，它还具有散热条件好 、允许通过的电流大 、可根据使用 要求制成各种形状 、便于批量生产等优点，所以其应用范围日益扩大，已逐渐取代金属 丝式应变片。
金属薄膜式应变片是采用真空蒸发或真空沉淀等方法在绝缘基片上形成 0. 1 μm以下 的金属电阻薄膜的敏感栅，再加上保护层制成的。 它的优点是应变灵敏度高 、允许通过 的电流密度大 、工作范围广。
半导体应变片是利用半导体材料制成的，其工作原理是基于半导体材料的压阻效应。 所谓压阻效应是指半导体材料在某一轴向受外力作用时，其电阻率 ρ 发生变化的现象。 它 的优点是灵敏度高 、尺寸小 、横向效应小 、动态响应好。 但它有温度系数大 、应变时非 线性严重等缺点。
图 2－2 金属丝式应变片的基本结构

## Slide 5
2. 1 . 3 电阻应变片的粘贴
电阻应变片的粘贴是应变测量的关键之一，它关系到被测物体表面的变形能否正确 地传递给应变片。 粘贴时所用的黏合剂必须与应变片材料和试件材料相适应，粘贴过程 中要遵循正确的粘贴工艺。 粘贴工艺如下。
(1) 电阻应变片的检查。 电阻应变片的检查包括外观检查和电阻检查。 外观检查包括 检查敏感栅排列是否整齐 、均匀，有无破损，引线是否焊接牢固等。 检查电阻时，电阻 精确度要达到 0. 05 Ω。
(2) 被测物体的表面处理。 为了保证一定的黏合强度，须将被测物体表面处理干净，清除杂质 、油污和表面氧化层。 粘贴表面应保持平整 、光滑。 粘贴表面的面积约为应变 片表面面积的 3 ~ 5 倍。
(3) 确定贴片位置。 可用笔在被测物体表面画出定位线，粘贴时应使电阻应变片中心 线与定位线对准。 精密度要求较高时，可以用光学投影的方法来确定贴片位置。
(4) 粘贴应变片。 首先用甲苯 、丙酮等溶剂清洗被测物体表面，然后在清洗过的表面 上均匀地涂一薄层黏合剂作为底层。 待其晾干后，再在此底层和电阻应变片基片的底面 上( 也要先用溶剂清洗) 各涂一层薄而均匀的黏合剂，待其稍干后将电阻应变片贴在画线 处。 在电阻应变片上放一张玻璃纸，用手指按压玻璃纸，将多余的黏合剂和气泡挤出。
(5) 黏合剂的固化处理。 粘贴好电阻应变片后，根据所使用黏合剂的固化工艺要求进 行固化处理。
(6) 粘贴质量检查。 检查电阻应变片粘贴位置是否正确，黏合层是否有气泡或漏贴，敏感栅是否有短路或断路现象，以及敏感栅绝缘性能是否良好等。
(7) 引线的焊接与防护。 将引线和端子用电烙铁焊接起来，注意不要把端子扯断。 电 阻应变片的引线最好采用中间连接片引出，并加以固定。
为保证电阻应变片工作的长期稳定性，应采取防潮措施。 例如，在电阻应变片及其 引线上涂石蜡 、环氧树脂等。

## Slide 6
2. 1 . 4 电阻应变片的特性
1 . 电阻应变片的横向效应
敏感栅是由N 条长度为 l 的直线段和直线段端部的(N 1) 个半径为 r 的半圆圆弧组成 的。 若该电阻应变片承受轴向应力而产生纵向应变，则各直线段的电阻将增加，但半圆圆弧 则受到从 0 到 εr 之间变化的应变，其电阻的变化将小于沿轴向安放的同样长度的电阻丝电 阻的变化。 因而将直的电阻丝绕成敏感栅后，虽然电阻丝长度不变、应变状态相同，但由于 电阻应变片敏感栅的电阻变化减小，因而其灵敏度较整个电阻丝的灵敏度要小，这种现象称 为电阻应变片的横向效应。 电阻应变片的轴向受力及横向效应如图 2-3 所示。
图 2－3 电阻应变片的轴向受力及横向效应
为了减小电阻应变片横向效应产生的测量误差，现在一般多采用金属箔式应变片。
2 . 电阻应变片的初始电阻
电阻应变片未粘贴时，在室温下所测得的电阻称为电阻应变片的初始电阻，用符号 R0 表示。 R0 越大，表示其允许的工作电压也越大，有利于灵敏度的提高。 R0 常用的阻值 有60 Ω 、120 Ω 、250 Ω 、350 Ω 和 1 000 Ω 等，其中以 120 Ω 最为常用。

## Slide 7
2. 1 . 5 电阻应变式传感器的测量转换电路
由于机械应变范围的数量级一般为 10－6 ~ 10－3，而常规电阻应变片的灵敏度很小(K≈2) ꎬ
所以电阻应变片的电阻变化范围小，数量级为 10－6 ~ 10－4，因此，若要精确地测量出这些 微小的电阻变化，则需要在测量系统中增加测量转换电路。 最常用的测量转换电路是电 桥电路，即把电阻的相对变化 ΔR/R 转化为电压或电流的变化。
为了将电阻应变式传感器的电阻变化转换成电压或电流信号，在实际应用中，一般 采用电桥电路作为其测量转换电路。 电桥电路具有结构简单 、灵敏度高 、测量范围宽 、 线性度好且易实现温度补偿等优点，能较好地满足各种应变测量要求，因此，在应变测 量中得到了广泛的应用。 电桥电路按其工作方式分为单臂 、双臂( 半桥) 和全桥三种，其 基本电路如图 2－4 所示。 单臂工作时输出信号最小，线性度 、稳定性较差，双臂工作时 输出信号是单臂的两倍，线性度 、稳定性比单臂工作时有所改善，全桥工作时输出信号 是单臂的四倍，线性度 、稳定性最好。 因此，为了得到较大的输出信号，电桥电路一般 都采用双臂或全桥工作方式。
图 2－4 应变片测量转换电路
( a) 单臂，( b) 双臂，( c) 全桥
1 . 单臂
Uo ＝ U① － U③
＝ [ (R4 ＋ ΔR4 ) / (R4 ＋ ΔR4 ＋ R3 ) －R 1 / (R 1 ＋ R2 ) ]E
＝ {[ (R1 ＋R2 ) (R4 ＋ ΔR4 ) －R1 (R3 ＋R4 ＋ΔR4 ) ]/ [ (R3 ＋R4 ＋ ΔR4 ) (R1 ＋R2 ) ]} E 设 R 1 ＝R2 ＝R3 ＝R4，且 ΔR4 /R4 ＝ ΔR/R ≪ 1，ΔR/R ＝Kε，则
Uo ≈ ( 1/4 ) ( ΔR4 /R4 )E ＝ ( 1/4 ) ( ΔR/R)E ＝ ( 1/4)KεE。
2 . 双臂( 半桥)
同理，Uo ≈ ( 1/2 ) ( ΔR/R)E ＝ ( 1/2)KεE。
3. 全桥
同理，Uo ≈ ( ΔR/R)E ＝KεE。

## Slide 8
1 . 金属热电阻的工作原理
温度升高，金属导体内部电子热运动加剧，从而使自由电子通过金属导体时的阻力 增大，宏观上表现出电阻率变大，电阻值增大 ，反之，则电阻值减小。 因此，金属导体 具有正的温度系数，即电阻与温度的变化成正比。 目前使用最广泛的热电阻材料是铜和 铂。 在铂 、铜 、镍中，铂的性能最好，将铂采用特殊结构可制成标准温度计，它的适用 温度范围为 200 ~ 960 ℃。 铜热电阻廉价并且线性度好，但温度过高时易氧化，故只适用 于温度较低( 50 ~ 1 50 ℃ ) 的环境中。 表 2 1 列出了铂 、铜热电阻的主要技术性能。
表 2－1 铂热电阻和铜热电阻的主要技术性能
材料 | 铂 | 铜
测温范围/ ℃ | －200 ~ 850 | －50 ~ 1 50
电阻率/( Ω .m ) | 9. 8 1 × 1 0－8 ~ 1 0. 6 × 1 0－8 | 1 . 7 × 1 0－8
特性 | 近似于线性 、性能稳定 、精度高 | 线性度较好 、价格低 、体积大
热电阻式传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。 常用的热电阻式传感器分为金属热电阻式传感器和半导体热电阻式传感器两大类，一般 把金属热电阻称为热电阻，而把半导体热电阻称为热敏电阻。
2. 2 热电阻式传感器
2. 2. 1 金属热电阻式传感器

## Slide 9
2 . 金属热电阻的结构
金属热电阻主要由感温元件 、骨架 、引线 、保护套管及接线盒等基本部分组成。
(1) 感温元件( 金属电阻丝)。 铂热电阻的电阻率较大，而且相对机械强度较大，通常 铂丝的直径在[ (0. 03 ~ 0. 07 ) ± 0. 005 ] mm，可单层绕制。 若铂丝太细，电阻体可做得小，但强度低 ，若铂丝太粗，虽强度大，但电阻体积也大了，热惰性也会变大，成本随之升 高。 铜热电阻的机械强度较低，电阻丝的直径较大，铜热电阻一般是由( 0. 1 ± 0. 005 ) mm 的漆包铜线或丝包线分层绕在骨架上，并涂上绝缘漆而制成的。 由于铜热电阻的价格低，故可以多层绕制，一般多用双绕法，即两根金属电阻丝平行绕制，在末端把两个头焊接 起来。 这样工作电流从一根金属电阻丝进入，从另一根金属电阻丝反向出来，形成两个 电流方向相反的线圈，其磁场方向相反，产生的电感就互相抵消，故双绕法又称无感绕 法。 这种双绕法也有利于引线的引出。
(2) 骨架。 金属电阻丝是绕制在骨架上的，骨架是用来支持和固定金属电阻丝的。 骨 架应使用绝缘性能好，高温下机械强度高，体积膨胀系数小，物理 、化学性能稳定，对 金属电阻丝无污染的材料制造，如云母 、石英 、陶瓷 、玻璃及塑料等。
(3) 引线。 引线的直径应当比金属电阻丝大几倍，应尽量减小引线的电阻，增大引线 的机械强度和连接的可靠性。 对于工业用的铂热电阻，一般采用 1 mm 的银丝作为其引 线，对于标准的铂热电阻则可采用 0. 3 mm 的铂丝作为其引线 ，对于铜热电阻则常用 0. 5 mm 的铜线作为其引线。
在骨架上绕制好金属电阻丝，并焊接好引线之后，在其外面加上云母片进行保护，再装入保护套管，并连接接线盒或外部导线，即可得到金属热电阻式传感器。
铂 、铜热电阻的结构分别如图 2 5 和图 2 6 所示。
1 铆钉 ，2 金属电阻丝 ，3 引线 ，4 骨架。
图 2－5 铂热电阻的结构
1 骨架 ，2 漆包铜线 ，3 引线。
图 2－6 铜热电阻的结构
还有一种热电阻是薄膜型热电阻( 见图 2－7 )。 它是利用真空镀膜法或糊浆印刷烧结 法使金属薄膜附着在耐高温基底上的。 其面积可以小到几平方毫米，可将其粘贴在被测 高温物体上，测量局部温度。 它具有热容量小 、反应快的特点。
图 2－7 薄膜型热电阻

## Slide 10
3. 金属热电阻的测量转换电路
金属热电阻式传感器的测量转换电路常采用类似于电阻应变式传感器所使用的电桥 电路。由于工业用热电阻安装在生产现场，离控制室较远，因此，热电阻的引线电阻对 测量结果有较大影响。为了减小或消除引线电阻的影响，热电阻引线的连接方式经常采 用三线制和四线制，如图 2－8 所示。同时，为了减小环境中电场、 磁场的干扰，引线最 好采用屏蔽线，并将屏蔽线的金属网状屏蔽层接地。
图 2－8 热电阻的连接方式
( a ) 三线制 ，( b) 四线制
(1) 三线制。在热电阻的一端连接两根引线，另一端连接一根引线，此种引线连接方 式称为三线制。当热电阻和电桥电路配合使用时，这种引线连接方式可以较好地消除引 线电阻的影响，提高测量精度，所以工业用热电阻多采用这种方法。
(2) 四线制。在热电阻的两端各连接两根引线，这种引线连接方式称为四线制。此种 方式不仅可以消除引线电阻的影响，而且可以消除测量电路中由寄生电动势引起的误差。这种引线连接方式主要用于对精度要求较高的温度测量中。

## Slide 11
2. 2. 2 半导体热电阻式传感器
热敏电阻是用半导体材料制成的热敏器件。相对于一般的热电阻而言，它主要具备 如下特点 : 灵敏度高，电阻温度系数大，比一般热电阻大 10 ~ 100 倍 ，结构简单，体积 小，可以测量点温度 ，电阻率高，热惯性小，适用于动态测量 ，阻值与温度变化呈非线
性关系 ，稳定性和互换性较差。
1 . 热敏电阻的工作原理及结构
热敏电阻是一种新型的半导体测温元件。 半导体中参与导电的是载流子，因为半导 体中载流子的数目远比金属中的自由电子数目少，所以它的电阻率大。 随着温度的升高，半导体中更多的价电子受热激发跃迁到较高能级而产生新的电子－空穴对，这使得参与导 电的载流子数目增加，半导体的电阻率降低( 电导率增加)。 因为载流子数目随温度上升 呈指数规律增加，所以半导体的电阻率也就随温度上升呈指数规律下降。 热敏电阻正是 利用半导体这种载流子数目随温度变化而改变的特性制成的一种温度敏感元件。 当温度 变化 1 ℃ 时，某些半导体热敏电阻的阻值变化将达到 3 ％ ~ 6％。 在一定条件下，测量热敏 电阻阻值的变化便可得到温度的变化。
热敏电阻可根据使用要求被封装加工成各种不同的形状，如圆片形 、柱形 、珠形 、 铠装型等，如图 2－9 所示。
图 2－9 热敏电阻封装形状
( a ) 圆片形 ，( b) 柱形 ，( c ) 珠形 ，( d) 铠装型

## Slide 12
2 . 热敏电阻的分类
根据半 导 体 的 温 度－电 阻 特 性，热 敏 电 阻 可 分 为 三 类，即 负 温 度 系 数 ( negative temperature coefficient，NTC) 热敏电阻 、正温度系数( positive temperature coefficient，PTC ) 热敏电阻 、临界温度系数热敏电阻( critical temperature resistors，CTR )。 它们的温度特性 曲线如图 2－10 所示。 所谓负温度系数，是指温度上升时，电阻值反而下降的变化特性 ，所谓正温度系数，是指电阻值的变化趋势与温度的变化趋势相同。
(1) NTC 热敏电阻。
NTC 热敏电阻研制得较早，也较成熟。 最常见的 NTC 热敏电阻是由金属氧化物，如
锰 、钴 、铁 、镍 、铜等多种氧化物混合烧结而成的，其标称阻值(25 ℃ ) 视氧化物的比例，可以在 0. 1 Ω 至几兆欧范围内选择。
NTC 热敏电阻在测量温度时，其阻值与温度之间呈严格的负指数关系，如图 2－1 0 中 的曲线 1 所示，其具有很高的负温度系数，适用于 1 00 ~ 300 ℃ 之间的测温。 NTC 热敏电 阻的离散性较小，测量精度较高。
(2) PTC 热敏电阻。
典型的 PTC 热敏电阻通常是在钛酸钡中掺入其他金属离子，以改变其温度系数和临界 点温度。 它的温度－电阻特性呈非线性，如图2－10 中的曲线 2 所示。 PTC 热敏电阻主要用于
彩电消磁、各种电器设备的过热保护等，在电子线路中多起限流、保护作用。 当流过 PTC 热敏电阻的电流超过一定限度或 PTC 热敏电阻的温度超过一定限度时，其电阻值会突然 增大。
(3) CTR。
CTR 也具有负温度系数，但它在某个温度范围内电阻值可急剧下降，曲线斜率在此 区段特别陡，如图 2－10 中的曲线 3 所示。 CTR 灵敏度极高，主要用作温度开关。
图 2－10 温度特性曲线

## Slide 13
2. 3 . 1 气敏电阻式传感器的工作原理
工业 、科研 、医疗 、农业等许多领域都需要测量环境中某些气体的成分 、浓度。 例
如，煤矿中瓦斯气体浓度超过极限值时，有可能发生爆炸，家庭中发生煤气泄漏时，会 引发煤气中毒事件，农业塑料大棚中 CO2 浓度不足时，农作物将减产，锅炉和汽车发动 机气缸燃烧过程中氧气含量不正确时，效率将降低并造成环境污染。 使用气敏电阻式传 感器( 以下简称气敏电阻)，可以把某种气体的成分 、浓度等参数转换成电阻变化量，再 将电阻变化量转换成电流 、电压信号。
气敏电阻的材料是金属氧化物。 金属氧化物半导体分为 N 型半导体( 如 SnO2 、Fe2 O3 等) 和 P 型半导体( 如 CoO 、PbO 等)。 为了提高气敏电阻对某些气体成分的灵敏度，合成 材料时，还需要掺入相应的催化剂，如钯( Pd) 、铂( Pt) 等。
金属氧化物在常温下是绝缘体，将其制成半导体后却显示气敏特性。 虽然其机理比 较复杂，但是这种气敏元件接触气体后，由于表面吸附气体，致使它的电阻率发生明显
2. 3 气敏电阻式传感器
的变化却是肯定的。 气敏电阻式传感器是利用气体在半导体表面发生氧化还原反应而导 致敏感元件电阻值变化制成的。

## Slide 14
气敏电阻式传感器一般由敏感元件、加热器和外壳三部分组成。 半导体气敏传感器的类 型可分电阻型和非电阻型两大类 : 电阻型有表面电阻型如氧化锡( SnO2 ) 、氧化锌( ZnO) 等 和体电阻型(Fe2 O3 )系列，非电阻型有 MOS 场效应管型、二极管型和固体电解质型。
气敏电阻按制造工艺分烧结型 、薄膜型 、厚膜型，如图 2 1 1 所示。 薄膜型气敏电阻 采用真空镀膜或溅射方法，在石英或陶瓷基片上制成金属氧化物薄膜( 厚度 0. 1 μm 以 下 )，构成薄膜型气敏电阻。 厚膜型气敏电阻是将气敏材料( 如 SnO2 、ZnO) 与一定比例的 硅凝胶混制成能印刷的厚膜胶。 工艺最成熟的是烧结型气敏电阻。 烧结型气敏电阻是将 元件的电极和加热器均埋在金属氧化物气敏材料中，经加热成型后低温烧结而成。 最常 用的是氧化锡( SnO2 ) 烧结型气敏电阻，它的加热温度较低，一般在 200 ~ 300 ℃，SnO2 气 敏电阻对许多可燃性气体，如氢 、一氧化碳 、甲烷 、丙烷 、乙醇等都有较高的灵敏度。
图 2－11 气敏电阻式传感器的结构
( a ) 烧结型气敏电阻 ，( b) 薄膜型气敏电阻 ，( c ) 厚膜型气敏电阻
2. 3 . 2 气敏电阻式传感器的结构和分类

## Slide 15
1 . 绝对湿度和相对湿度
1) 绝对湿度
绝对湿度用每单位体积的混合气体中所含水蒸气的质量表示。 一般用符号 AH 表示 ꎬ
2. 4 湿敏电阻式传感器
2. 4. 1 大气湿度与露点
单位为 g/m3 或 mg/m3 ，其表达式为
AH ＝ (2－5 )
式中，mV 为待测空气中的水蒸气的质量( g ) ，V 为待测空气的总体积( m3 )。
2) 相对湿度
许多与大气湿度相关的现象，都与大气的绝对湿度没有直接的关系，而与大气中的 水蒸气离饱和状态的远近程度有关。
相对湿度是指被测气体中的水蒸气的气压与在相同温度下饱和水蒸气的气压的百分
比。 用符号 RH 表示，其表达式为
RH ＝ × 100％ (2 6 )
式中，PV 为在 t ℃ 时被测气体中的水蒸气的气压( Pa ) ，PW 为在 t ℃ 时饱和水蒸气的气压 ( Pa )。
2 . 露点
当温度下降到某一温度，水蒸气的气压与同温度下的饱和水蒸气的气压相等时，空 气中的水蒸气将向液态转化而凝结为露珠，其相对湿度 RH 为 1 00％，这一特定的温度被 称为空气的露点温度，简称为露点。 空气中水蒸气的气压越小，露点越低。 因此，只要 知道待测空气的露点温度，通过表 2 2 就可以查到在该露点温度下的饱和水蒸气的气压，这个饱和水蒸气的气压也就是待测空气中的水蒸气的气压。
表 2－2 在标准大气压的不同温度下的饱和水蒸气的气压
t/℃ | PW /Pa |  | t/℃ | PW /Pa |  | t/℃ | PW /Pa |  | t/℃ | PW /Pa
－20 | 0. 77 |  | －9 | 2. 1 3 |  | 2 | 5 . 29 |  | 22 | 1 9. 83
－1 9 | 0. 85 |  | －8 | 2. 32 |  | 3 | 5 . 69 |  | 23 | 2 1 . 07
－1 8 | 0. 94 |  | －7 | 2. 53 |  | 4 | 6. 1 0 |  | 24 | 22. 3 8
－1 7 | 1 . 03 |  | －6 | 2. 76 |  | 5 | 6. 45 |  | 25 | 23 . 78
－1 6 | 1 . 1 3 |  | －5 | 3 . 0 1 |  | 6 | 7 . 0 1 |  | 30 | 3 1 . 82
－1 5 | 1 . 24 |  | －4 | 3 . 28 |  | 7 | 7 . 5 1 |  | 40 | 55 . 32
－1 4 | 1 . 36 |  | －3 | 3 . 57 |  | 8 | 8 . 05 |  | 50 | 92. 50
－1 3 | 1 . 49 |  | －2 | 3 . 88 |  | 9 | 8 . 6 1 |  | 60 | 1 49. 40
－1 2 | 1 . 63 |  | －1 | 4. 22 |  | 1 0 | 9. 2 1 |  | 70 | 233 . 70
－1 1 | 1 . 78 |  | 0 | 4. 5 8 |  | 20 | 1 7 . 54 |  | 80 | 355 . 70
－1 0 | 1 . 93 |  | 1 | 4. 93 |  | 2 1 | 1 8 . 65 |  | 1 00 | 760. 00

## Slide 16
湿度的检测与控制在现代科研 、生产 、生活中的地位越来越重要。 例如，许多储物 仓库在湿度超过某一程度时，物品易发生变质或霉变现象 ，起居室的湿度希望适中 ，纺织厂要求车间湿度保持在 60％RH ~ 70％RH ，农业生产中的温室育苗 、食用菌培养 、水果 保鲜等都需要对湿度进行检测和控制。
对湿度的测量比较困难，因为水蒸气中各种物质的物理 、化学过程很复杂。 将湿度 转变成电信号的传感器有红外线湿度计 、微波湿度计 、超声波湿度计 、石英晶体振动式 湿度计 、湿敏电容湿度计 、湿敏电阻湿度计等。 目前的湿敏传感器中，多数还是各种湿 敏电阻式传感器，其敏感元件是湿敏电阻。
湿敏电阻是一种阻值随相对湿度的变化而变化的敏感元件。 它主要由感湿层( 湿敏 层) 、电极和具有一定机械强度的绝缘基片组成。 感湿层在吸收了环境中的水分后引起两 电极间电阻值的变化，这样就能直接将相对湿度变换成电阻值的变化。 利用此特性，可 以制作成电阻湿度计来测量湿度的变化情况，或制成湿度控制器等测湿仪表和传感器。 它们和常用的毛发湿度计 、干湿球湿度计相比，具有使用方便 、精度高 、响应速度快 、 测量范围广及湿度系数小等优点。 常用的湿敏电阻有金属氧化物陶瓷湿敏电阻 、金属氧 化物膜型湿敏电阻 、高分子材料湿敏电阻等

## Slide 17
2. 4. 2 湿敏电阻式传感器的分类
1 . 金属氧化物陶瓷湿敏电阻传感器
金属氧化物陶瓷湿敏电阻传感器是当今湿敏电阻式传感器的发展方向。 出许多电阻型湿敏多孔陶瓷材料，如 SnO2－Al2 O3－TiO2 、La2 O3－TiO2－V2 O5 、 Nb2 O5 、MnO2－Mn2 O3 等。 下面重点介绍 MgCr2 O4－TiO2 陶瓷湿敏电阻传感器，2－12 所示。
近几年研究
NiO 、TiO2－ 其结构如图
图 2－12 MgCr2 O4－TiO2 陶瓷湿敏电阻传感器的结构
MgCr2 O4－TiO2 陶瓷湿敏电阻传感器是将 MgCr2 O4－TiO2 ( 铬酸镁氧化钛) 等金属氧化物 以高温绕结的工艺制成多孔性陶瓷半导体薄片。 它的气孔率高达 25％以上，具有 1 μm 以 下的细孔分布。 与日常生活中常用的结构致密的陶瓷相比，其接触空气的表面积显著增 大，所以水汽极易被吸附于表层及其孔隙之中，使其电阻率下降。 当相对湿度从 1％ RH
时，其电阻率变化高达 4 个数量级，所以在测量转换电路中必须考虑采用 其电阻与相对湿度的关系曲线如图 2－13 所示，测量转换电路如图 2－14
变化到 95％RH 对数压缩技术。 所示。
图 2－13 MgCr2 O4－TiO2 陶瓷湿敏电阻传感器的电阻与相对湿度关系曲线
图 2－14 MgCr2 O4－TiO2 陶瓷湿敏电阻传感器测量转换电路

## Slide 18
2 . 金属氧化物膜型湿敏电阻传感器
CrO3 、Fe2 O3 、Fe3 O4 、Al2 O3 、Mn2 O3 、ZnO 、TiO2 等金属氧化物的细粉吸湿后导电性 将增加，电阻下降，吸附或释放水分子的速度比上述多孔陶瓷材料快许多倍。 金属氧化 物膜型湿敏电阻传感器的结构如图 2－15 所示。
在陶瓷基片上先制作钯金梳状电
极，然后采用丝网印刷等工艺，将调 制好的金属氧化物糊状物印刷在陶瓷 基片上，采用烧结或烘干的方法使之 固化成膜。 这种膜在空气中能吸附或 释放水分子，从而改变其自身的电阻 值。 通过测量两电极间的电阻值即可 检 测 其 相 对 湿 度，响 应 时 间 小 于1min.
3. 高分子湿敏电阻传感器
高分子湿敏电阻传感器是目前发展
迅速、应用较广的一类新型湿敏电阻传感器。 它的外形与图 2－16 相似，只是吸湿材料采用 可吸湿电离的高分子材料制作，如高氯酸锂、聚氯乙烯、有亲水基的有机硅氧烷、四乙基硅 烷的共聚膜等。 高分子湿敏电阻传感器具有响应速度快、线性度好、成本低等优点。
图 2－15 金属氧化物膜型湿敏电阻传感器的结构
图 2－16 高分子湿敏电阻传感器外形

## Slide 19
1 . 应变式加速度传感器
应变式加速度传感器主要用于物体加速度的测量，其基本工作原理是物体运动的加 速度与作用在它上面的力成正比，与物体的质量成反比，即 a＝F/m。
应变式加速度传感器的结构如图 2－17 所示。 图 2－17 中 1 是等强度梁，自 由端安装 质量块 2，另一端固定在壳体 3 上。 等强度梁上粘贴四个电阻应变敏感元件应变片 4。 为 了调节振动系统的阻尼系数，需在壳体内充满硅油。
2. 5 电阻式传感器的应用
1 —等强度梁，2—质量块，3 —壳体，4—应变片。
图 2－17 应变式加速度传感器结构
2. 5. 1 电阻应变式传感器的应用
测量时，将传感器壳体与被测对象刚性连接，当被测物体以加速度 a 运动时，质量 块受到一个与加速度方向相反的惯性力作用，使悬臂梁变形，该变形被粘贴在悬臂梁上 的应变片感受到并随之产生应变，从而使应变片的电阻发生变化。应变片电阻的变化使 应变片组成的桥路出现不平衡，从而输出电压，即可得出加速度的大小。
应变式加速度传感器不适用于频率较高的振动和冲击场合，一般适用于频率范围为 10 ~ 60 Hz 的场合。

## Slide 20
2 . 应变式压力传感器
应变式压力传感器主要用于测量流动介质的动态或静态压力，如动力管道设备的进 出口气体或液体的压力、 发动机内部的压力、 枪管及炮管内部的压力、 内燃机管道内的 压力等。应变式压力传感器大多采用膜片式或筒式弹性元件。
膜片式压力传感器如图2－18 所示，应变片粘贴在膜片内壁，在压力 p 的作用下，膜 片产生径向应变 εr 和切向应变 ε t，表达式分别如式(2－7) 、式(2－8) 所示 :
3p( 1 －μ2 ) (R2 －3x2 )
r 8h2 E 3p( 1 －μ2 ) (R2 －x2 )
t 8h2 E
(2－7)
(2－8)
ε ＝
ε ＝
式(2－7) 、式(2－8) 中，p 为膜片上均匀分布的压力 ，R 、h 分别为膜片的半径和厚度 ，x 为离圆心的径向距离。
由应变变化图可知，膜片弹性元件承受压力 p 时，其应变变化曲线的特点如下 : 当 x＝0 时，εrmax＝ε tmax ，当 x＝R 时，ε t＝0，εr＝－2εrmax。
根据以上特点，一般在膜片圆心处沿切向粘贴 R 1 、R4 两个应变片，在边缘处沿径向 粘贴 R2 、R3 两个应变片，然后将其连接成全桥测量电路。
图 2－18 膜片式压力传感器
( a ) 应变变化图 ，( b) 应变片粘贴

## Slide 21
2. 5. 2 半导体热电阻式传感器的应用
1 . 热敏电阻用于测温
用于测量温度的热敏电阻一般结构简单 、价格低廉。 没有外面保护层的热敏电阻只 能应用在干燥的地方 ，密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀，可以在较恶劣的环境下使用。 由于热敏电阻的阻值较大，故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略，因此，热敏电阻 可以在长达几千米的远距离测量温度中应用，其测量电路多采用电桥电路。 热敏电阻体 温表的原理如图 2－19 所示，其原理还可以用于其他测温 、控温电路。
图 2－19 热敏电阻体温表的原理
2 . 热敏电阻用于温度补偿
热敏电阻可在一定的温度范围内对某些元器件进行温度补偿。 例如，动圈式仪表表 头中的动圈由铜线绕制而成，当温度升高时，铜线电阻增大，温度的变化会引起误差，因而可以在动圈的回路中将负温度系数的热敏电阻与锰铜丝电阻并联后再与被补偿元器 件串联，从而抵消由于温度变化所引起的误差( 见图 2－20)。 在晶体管电路 、对数放大器 中，也常采用热敏电阻组成补偿电路，补偿由于温度变化引起的漂移误差。
图 2－20 仪表中的温度补偿

## Slide 22
3. 热敏电阻用于过热保护
过热保护分直接保护和间接保护。 对小电流场合，可把热敏电阻直接串入负载中防止过热损坏以保护器件 ，对大电流场合，热敏电阻可用于对继电器 、晶体管电路等的 保护。 不论哪种情况，热敏电阻都与被保护器件紧密结合，从而使两者之间充分进行热 交换，一旦出现过热情况，热敏电阻则起保护作用。 例如，在电动机的定子绕组中嵌入 突变型热敏电阻并使之与继电器串联，当电动机过载时，定子电流增大，引起突变型热 敏电阻发热，当温度大于突变点时，电路中的电流可以由十分之几毫安突变为几十毫安，继电器动作，从而实现过热保护。 热敏电阻过热保护电路如图 2 2 1 所示。
图 2－21 热敏电阻过热保护电路
4. 热敏电阻用于液面的测量
给 NTC 热敏电阻施加一定的加热电流，它的表面温度将高于周围的空气温度，此时 它的阻值较小。 当液面高于它的安装高度时，液体将带走它的热量，使之温度下降 、阻 值升高。 根据它的阻值变化，就可以知道液面是否低于设定值。 汽车油箱中的油位报警 传感器就是利用这个原理制成的。 热敏电阻在汽车中还用于测量油温 、冷却水温等。

## Slide 23
2. 5. 3 气敏电阻式传感器的应用
1 . MQN 型气敏电阻
所谓还原性气体，就是在化学反应中能给出电子从而使化学价升高的气体。 还原性气体 多数属于可燃性气体，如石油蒸气、酒精蒸气、甲烷、乙烷、煤气、天然气、氢气等。
测量还原性气体的气敏电阻一般由 SnO2 、ZnO 或 Fe2 O3 等金属氧化物粉料添加少量 铂催化剂 、激活剂及其他添加剂，将其按一定比例烧结而成。 表 2 3 所示为几种国产气 敏电阻的主要特性。 图 2－22 所示为 MQN 型气敏电阻的结构及测量转换电路。
表 2－3 几种国产气敏电阻的主要特性
型号 | UL－206 | UL－282 | UL－28 1 | MQN－1 0
检测对象 | 烟雾 | 酒精蒸气 | 煤气 | 各种可燃气体
测量回路电压/V | 1 5 ± 1 . 5 | 1 5 ± 1 . 5 | 1 0 ± 1 | 1 0 ± 1
加热回路电压/V | 5 ± 0. 5 | 5 ± 0. 5 | 清洗 5 . 5 ± 0. 5 工作 0. 8 ± 0. 1 | 5 ± 0. 5
加热电流/mA | 1 60 ~ 1 80 | 1 60 ~ 1 80 | 清洗 1 70 ~ 1 90 工作 25 ~ 35 | 1 60 ~ 1 80
环境温度/ ℃ | －1 0 ~ 50 | －1 0 ~ 50 | －1 0 ~ 50 | －20 ~ 50
环境湿度(RH ) | <0. 95 | <0. 95 | <0. 95 | <0. 95
MQN 型气敏半导体器件是由塑料底座 、电极引线 、不锈钢网罩 、气敏烧结体以及包 裹在烧结体中的两组铂丝组成的。 一组铂丝为工作电极，另一组为加热电极兼工作电极。
气敏半导体工作时必须加热到 200 ~ 300 ℃，其目的是加速被测气体的化学吸附和电 离的过程，并烧去气敏电阻表面的污物(起清洁作用)。
气敏半导体的灵敏度较高，在被测气体浓度较低时有较大的电阻变化，而当被测气 体的浓度较大时，其电阻率的变化逐渐趋缓，有较大的非线性。 这种特性适用于气体的 微量检漏 、浓度检测或超限报警。 控制烧结体的化学成分及加热温度，可以改变它对不 同气体的选择性。 例如，制成煤气报警器，可对居室或地下数米深处的管道漏点进行检 测 ，还可以制成酒精检测仪，以检测是否酒后驾车。 气敏电阻式传感器广泛应用于石油 、 化工 、电力 、家居等各种领域。 图 2－23 所示为 MQN 型气敏电阻对不同气体的灵敏度特 性曲线。
图 2－22 MQN 型气敏电阻的结构及测量转换电路
图 2－23 MQN 型气敏电阻对不同气体的灵敏度特性曲线

## Slide 24
2 . 二氧化钛氧浓度传感器
半导体材料二氧化钛(TiO2 ) 属于 N 型半导体，对氧气十分敏感。 其电阻值的大小取决于周围环境的氧气浓度。 当周围氧气浓度较大时，氧原子进入二氧化钛晶格，改变了 半导体的电阻率，使其电阻值增大。 上述过程是可逆的，当氧气浓度下降时，氧原子析 出，使其电阻值减小。
TiO2 氧浓度传感器的结构及测量转换电路如图 2－24 所示，它可用于汽车或燃烧炉排 放气体的检测。 二氧化钛气敏电阻与补偿热敏电阻同处于陶瓷绝缘体的末端。 当氧气含 量减少时，RTiO 2 的阻值减小，Uo 增大。
图 2－24 TiO2 氧浓度传感器的结构及测量转换电路

## Slide 25
3. 气体报警器
该类仪器是对泄漏气体达到危险值时自动进行报警的仪器。 图 2－25 所示为一种简单 的家用气体报警器电路，气敏电阻采用测试回路高压的直热式气敏元件 TGS109。 当室内 可燃性气体增加时，气敏元件因接触到可燃性气体而阻值降低，这样流回回路的电流就 会增大，直接驱动蜂鸣器进行报警。
图 2－25 家用气体报警器电路
设计报警器时应注意选择开始报警浓度，既不要过高也不要过低。 选高了，灵敏度 过低，容易造成漏报，起不到报警的目的，选低了，灵敏度过高，容易造成误报。 一般 情况下，对于甲烷 、丙烷 、丁烷等气体，选择开始报警浓度为爆炸下限的 1/10。

## Slide 26
湿敏传感器广泛应用于军事 、气象 、工业 、农业 、医疗 、建筑以及家用电器等领域 的湿度检测 、控制与报警。
图 2－26 中 RH 为氯化锂湿敏传感器。 由 VT1 、VT2 、T1 等组成测湿电桥的电源，其振 荡频率为 250~ 1 000 Hz。 电桥的输出经变压器 T2，C3 耦合到 VT3 ，通过 VT3 放大后的信 号，经 VD 1 ~ VD4 桥式整流后，输入微安表，由微安表指示出由于相对湿度的变化引起的 电流改变，电流经标定后并把湿度刻画在微安表盘上，这就制成了一个简单且实用的直 读式湿度计了。
2. 5. 4 湿敏电阻式传感器的应用
图 2－26 直读式湿度计原理图
图 2－27 中，RL 为加热丝，RH 为结露传感器。 T1 、T2 构成施密特触发电路。 低湿度 时调整 R 1 和 R2 使 T1 导通 、T2 截止，J 触点释放，当湿度增大到 80％ RH 以上时，RH 值 下降，T1 截止 、T2 导通，J 通电，常开触点接通，加热挡风玻璃中的加热丝，驱散湿气，避免挡风玻璃结露。
图 2－27 汽车玻璃挡板结露控制电路
( a) 安装示意，( b) 电路

## Slide 27
1 . 实验目的
了解电阻应变片的工作原理并掌握应变片测量电路。
2 . 基本原理
电阻应变式传感器是通过特定工艺在弹性元件上粘贴电阻应变片制成的，是一种利 用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。 此类传感器 主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形，然后由电阻应变片将变形 转换成电阻的变化，再通过测量电路将电阻的变化转换成电压或电流变化信号输出。 电 阻应变式传感器可用于能转化变形的各种非电物理量的检测，如应力 、压力 、加速度 、 力矩 、质量等，在机械加工 、计量 、建筑测量等行业应用十分广泛。
1) 应变片的电阻应变效应
所谓电阻应变效应是指具有规则外形的金属导体或半导体材料在外力作用下产生应 变，而其电阻值也会产生相应的改变的物理现象，这一物理现象称为电阻应变效应。 下 面以圆柱形导体为例说明电阻应变效应。
设圆柱形导体的长为 l 、半径为 r 、材料的电阻率为 ρ，根据电阻的定义式得
ρl ρl
当导体因某种原因产生应变时，其长度 l 、截面积 A 和电阻率 ρ 的变化为 dl 、dA 、 dρ，相应的电阻变化为 dR。 对式(2 8) 全微分得电阻变化率 dR/R 为
2. 6 技能实训
R ＝ ＝ ( 2－8 )
A πr2
2. 6. 1 单臂电桥测量电路实验
(2－9 )
＝ － 2 ＋
式中，dl/l 为导体的轴向应变量 εl ，dr/r 为导体的横向应变量 εr。 由材料力学得
εr ＝－μεl
式中，μ 为材料的泊松比，大多数金属材料的泊松比为 0. 3 ~ 0. 5 ，负号表示两者的变化方 向相反。 将式(2－10) 代入式(2－9) 得
dR dρ
R ＝ ( 1 ＋ 2μ) εl ＋ ρ ( 2 1 1 )
式(2－11) 说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变( 几何效应) 和本身特有的导电 性能( 压阻效应)。

## Slide 28
金属导体在受到应变作用时电阻将产生变化，拉伸时电阻增大，压缩时电阻减小，且与其轴向应变量成正比。 金属导体的电阻应变灵敏度一般在 2 左右。
(2) 半导体的应变灵敏度主要取决于其压阻效应，其灵敏度系数近似为
dρ
K ≈ ( 2 －1 3 )
ρεl
半导体材料之所以具有较大的电阻变化率，是因为它有远比金属导体显著得多的压 阻效应。 半导体在受力变形时会暂时改变晶体结构的对称性，因而改变了半导体的导电 机理，使得它的电阻率发生变化，这种物理现象称为半导体的压阻效应。 且不同材质的 半导体材料在不同受力条件下产生的压阻效应不同，可以是正( 使电阻增大) 的或负( 使电 阻减小) 的压阻效应。 也就是说，同样是拉伸变形，不同材质的半导体可能得到完全相反 的电阻变化效果。
半导体材料的电阻应变效应主要体现为压阻效应，可正可负，与材料性质和应变方 向有关，其应变灵敏度较大，一般为 1 00 ~ 200。
3) 贴片式应变片的应用
贴片式工艺的传感器上普遍应用金属箔式应变片，很少应用贴片式半导体应变片( 温
漂 、稳定性和线性度不好而且易损坏)。 一般半导体应变片采用 N 型单晶硅为传感器的弹 性元件，在它上面可直接蒸镀扩散出半导体电阻应变薄膜( 扩散出敏感栅)，制成扩散型 压阻式( 压阻效应) 传感器。
本实验以金属箔式应变片为研究对象。
4) 箔式应变片的基本结构
应变片是通过在用苯酚 、环氧树脂等绝缘材料制成的基片上，粘贴直径为 0. 025 mm 左右的金属丝或金属箔的方式制成的敏感元件，如图 2－28 所示。
2) 应变灵敏度
应变灵敏度是指电阻应变片在单位应变作用下所产生的电阻的相对变化量。 (1) 金属导体的应变灵敏度主要取决于其几何效应，其灵敏度系数近似为
K ≈ ( 1 ＋ 2μ)
(2 1 2 )
图 2－28 应变片结构图
( a ) 金属丝式应变片 ，( b) 箔式应变片
金属箔式应变片就是通过光刻 、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件，与金属丝式应变 片工作原理相同。 金属丝在外力作用下发生机械变形，其电阻值发生变化，这就是电阻 应变效应。 描述电阻应变效应的关系式为 ΔR/R ＝Kε，式中，ΔR/R 为金属丝电阻相对变 化，K 为灵敏度系数，ε ＝ Δl/l 为金属丝长度相对变化。

## Slide 29
5) 测量电路
为了将电阻应变式传感器的电阻变化转换成电压或电流信号，在应用中一般采用电 桥电路作为其测量电路。 电桥电路具有结构简单 、灵敏度高 、测量范围宽 、线性度好且 易实现温度补偿等优点，能较好地满足各种应变测量要求，在应变测量中得到了广泛的 应用。 电桥电路按其工作方式分为单臂 、双臂( 半桥) 和全桥三种，其基本电路如图 2－29 所示。 单臂工作时输出信号最小，线性度 、稳定性较差，双臂工作时输出信号是单臂的 两倍，性能比单臂有所改善，全桥工作时的输出信号是单臂的四倍，性能最好。 因此，为了得到较大的输出信号，一般电桥电路都采用双臂或全桥工作方式
图 2－29 应变片测量电路
( a) 单臂，( b) 半桥，( c) 全桥
(1) 单臂。
Uo ＝ U① － U③
＝ [ (R4 ＋ ΔR4 ) / (R4 ＋ ΔR4 ＋ R3 ) －R 1 / (R 1 ＋ R2 ) ]E
＝ {[(R1 ＋R2 ) (R4 ＋ ΔR4 ) －R1 (R3 ＋R4 ＋ ΔR4 ) ]/ [(R3 ＋R4 ＋ ΔR4 ) (R1 ＋R2 ) ]} E 设 R 1 ＝R2 ＝R3 ＝R4，且 ΔR4 /R4 ＝ ΔR/R ≪ 1，ΔR/R ＝Kε
则 Uo ≈ ( 1/4) ( ΔR4 /R4 )E ＝ ( 1/4) ( ΔR/R)E ＝ ( 1/4)KεE
(2) 双臂。
同理，Uo ≈ ( 1/2) ( ΔR/R)E ＝ ( 1/2)KεE。
(3) 全桥。
同理，Uo ≈ ( ΔR/R)E ＝KεE。

## Slide 30
6) 箔式应变片单臂电桥实验原理
箔式应变片单臂电桥实验原理如图 2－30 所示。
图 2－30 箔式应变片单臂电桥实验原理
图 2－30 中 R 1 、R2 、R3 为 350 Ω 固定电阻，R4 为应变片，W1 和 r 组成电桥直流调节 平衡网络，E 为直流±4 V 供桥电源。 桥路输出电压 Uo ≈ ( 1/4) ( ΔR4 /R4 ) E＝ ( 1/4) ( ΔR/ R)E＝( 1/4)KεE。
3. 需用器件与单元
机头中的应变梁的应变片 、测微头，显示面板中的 F/V 表( 或电压表) 、±2 ~ ± 10 V 步进可调直流稳压电源，调理电路面板中传感器输出单元中的箔式应变片 、调理电路单 元中的电桥 、差动放大器，4(1/2) 位数显万用表( 自备)。
4. 需用器件与单元介绍
图 2－31 为调理电路面板中的电桥单
元。 图中:
(1) 面板上部为无实体的电桥模型( 为 实验者组桥参考而设，无其他实际意义)。
(2)R 1 ＝R2 ＝R3 ＝ 350 Ω 是固定电阻，为组成单臂应变和半桥应变电路而配备的 其他桥臂电阻。
(3)W1 电位器 、r 电阻组成电桥直流 调节平衡网络，W2 电位器 、C 电容组成电 桥交流调节平衡网络。
图 2－32 为差动放大器原理与调理电路 中的差动放大器单元面板。
图 2－31 电桥面板
图 2－32 差动放大器原理与面板
( a) 差动放大器原理，( b) 面板

## Slide 31
5 . 实验步骤
(1) 在应变梁处于自然状态( 不受力) 的情况下，用 4(1/2) 位数显万用表中的 2 kΩ 电 阻挡测量所有应变片阻值，在应变梁处于受力状态( 用手压 、提梁的自由端)的情况下，测量应变片阻值。 观察应变片阻值的变化情况( 标有上下箭头的 4 片应变片纵向受力阻值 有变化，标有左右箭头的 2 片应变片横向不受力，阻值无变化，是温度补偿片)。 应变片 阻值变化情况示意如图 2－33 所示。
图 2－33 应变片阻值变化情况示意
(2) 差动放大器调零点，按图 2－34 示意接线。 将 F/V 表( 或电压表) 的量程开关切换 到 2 V 挡，闭合主 、副电源开关，将差动放大器的增益电位器按顺时针方向轻轻转到底后 再逆向回转一点点( 放大器的增益为最大，回转一点点的目的: 电位器触点在根部估计会 接触不良)，调节差动放大器的调零电位器，使电压表显示电压为零。 差动放大器的零点 调节完成，关闭主电源。
图 2－34 差动放大器调零接线
(3) 应变片单臂电桥特性实验。
①将±2~ ±10 V 步进可调直流稳压电源切换到 4 V 挡，将面板上传感器输出单元中的 箔式应变片( 标有上下箭头的 4 片应变片中任意一片为工作片) 与电桥单元中 R 1 、R2 、R3 组成电桥电路，电桥的一对角接±4 V 直流电源，另一对角作为电桥的输出接差动放大器 的输入端，将 W1 电位器 、r 电阻组成的直流调节平衡网络接入电桥中( W1 电位器固定端 接电桥的±4 V 电源端 、W1 的活动端接 r 电阻的一端 、r 电阻另一端接电桥的输出端)，接 线情况( 粗细曲线为连接线) 如图 2－35 所示。
图 2－35 应变片单臂电桥特性实验原理与接线

## Slide 32
②检查接线无误后闭合主电源开关，当机头上应变梁自由端的测微头离开自由端( 应 变梁处于自然状态) 时，调节电桥的直流调节平衡网络的 W1 电位器，使电压表显示 0 或 接近 0。
③在测微头吸合应变梁的自由端前调节测微头的微分筒，使测微头的读数为 10 mm 左右( 测微头微分筒的 0 刻度线与测微头轴套的 10 mm 刻度线对准) ，再松开测微头支架 轴套的紧固螺钉，调节测微头支架高度使应变梁吸合后进一步调节支架高度，同时观察
电压表显示的绝对值，尽量在电压为最小时固定测微头支架高度( 拧紧紧固螺钉)。 仔细 微调测微头的微分筒使电压表显示 0( 应变梁处于自然状态)，将这时的测微头刻度线位置 作为应变梁位移的相对 0 位点。 首先确定某个方向位移，之后每调节测微头的微分筒一周 将产生 0. 5 mm 位移，根据表 2－4，将位移数据依次增加 0. 5 mm，读取相应的电压值并将 其填入表 2－4 中 ，然后反方向调节测微头的微分筒使电压表显示 0( 这时测微头微分筒的 刻度线不在原来的 0 位点位置上，这是由于测微头存在机械回程差，以电压表显示 0 时测微 头的微分筒刻度线位置作为应变梁 0 位点并取固定的相对位移 Δx 消除机械回程差)，再根 据表 2－4，将位移数据依次反方向增加 0. 5 mm，读取相应的电压值并将其填入表 2－4 中。
注意 : 调节测微头时要仔细，微分筒每转一周，Δx＝0. 5 mm ，如果调节过量再回调，则会产生回程差。
表 2－4 应变片单臂电桥特性实验数据
位移/mm | －8 . 0 | … | －1 . 0 | －0. 5 | 0 | ＋0. 5 | ＋1 . 0 | … | ＋8 . 0
电压/mV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
④根据表 2－4 中的数据画出实验曲线并计算灵敏度 S( S＝ΔV/Δx，ΔV 为输出电压变 化量，Δx 为相对位移变化量) 和非线性误差δ ( 用最小二乘法)，δ＝Δm/yFS × 100％。 式中，Δm 为输出值( 多次测量时为平均值) 与拟合直线的最大偏差，yFS 为满量程输出平均值，此处为相对总位移量。
实验完毕，关闭电源。

## Slide 33
1 . 实验目的
了解应变片半桥( 双臂) 电路工作的特点及性能。
2 . 基本原理
应变片工作原理参阅 2. 6. 1 节。 应变片半桥特性实验原理如图 2－36 所示。
2. 6. 2 半桥电路测量电路实验
图 2－36 应变片半桥特性实验原理
将受力方向不同的两片应变片( 应变梁的上 、下两片应变片应力方向不同) 接入电桥
作为邻边，组成电桥电路。 半桥电路输出灵敏度提高，非线性得到改善，输出电压为 Uo ≈ ( 1/2 ) ( ΔR/R)E＝( 1/2)KεE
3. 需用器件与单元
机头中的应变梁的应变片 、测微头 ，显示面板中的 F/V 表( 或电压表) 、± 2 ~ ± 1 0 V 步进可调直流稳压电源 ，调理电路面板中传感器输出单元中的箔式应变片 、调理电路单 元中的电桥 、差动放大器。
4. 实验步骤
除实验按图 2 37 接线，电桥单元中 R 1 、R2 与相邻的两片应变片组成电桥电路外 ꎬ
实验步骤和实验数据的处理方法与 2. 6. 1 节中的实验完全相同。 实验完毕，关闭电源。
图 2－37 应变片半桥实验原理与接线

## Slide 34
1 . 实验目的
了解应变片全桥电路工作的特点及性能。
2 . 基本原理
应变片工作原理参阅 2. 6. 1 节。 应变片全桥特性实验原理如图 2－38 所示。
应变片全桥测量电路中，将受力方向相同的两片应变片接入电桥对边，受力方向相 反的两片应变片接入电桥邻边。 当应变片初始阻值 R 1 ＝ R2 ＝ R3 ＝ R4，电阻变化值 ΔR 1 ＝ ΔR2 ＝ΔR3 ＝ΔR4 时，桥路输出电压 Uo ≈ ( ΔR/R)E＝KεE。 其输出灵敏度比半桥又提高了 一倍，非线性得到改善。
2. 6. 3 全桥电路测量电路实验
图 2－38 应变片全桥特性实验原理
3. 需用器件和单元
机头中的应变梁的应变片 、测微头 ，显示面板中的 F/V 表( 或电压表) 、± 2 ~ ± 1 0 V 步进可调直流稳压电源 ，调理电路面板中传感器输出单元中的箔式应变片 、调理电路单 元中的电桥 、差动放大器。
4. 实验步骤
除实验按图 2－39 接线，四片应变片组成电桥电路外，实验步骤和实验数据的处理方 法与 2. 6. 1 节中的实验完全相同。 实验完毕，关闭电源。
图 2－39 应变片全桥特性实验原理与接线

## Slide 35
2. 6. 4 单臂电桥与半桥 、全桥电路比较实验
1 . 实验目的
比较单臂 、半桥 、全桥输出时的灵敏度和非线性度，得出相应的结论。
2 . 基本原理
图 2－40 ( a ) 、( b ) 、( c ) 为应变片单臂 、半桥和全桥测量电路。 它们的输出电压分别 如下。
1) 单臂
Uo ＝ U① － U③
＝ [ (R4 ＋ ΔR4 ) / (R4 ＋ ΔR4 ＋ R3 ) －R 1 / (R 1 ＋ R2 ) ]E
＝ {[(R1 ＋R2 ) (R4 ＋ ΔR4 ) －R1 (R3 ＋R4 ＋ ΔR4 ) ]/ [(R3 ＋R4 ＋ ΔR4 ) (R1 ＋R2 ) ]} E 设 R 1 ＝R2 ＝R3 ＝R4，且 ΔR4 /R4 ＝ ΔR/R ≪ 1，ΔR/R ＝Kε
则 Uo ≈ ( 1/4 ) ( ΔR4 /R4 )E ＝ ( 1/4 ) ( ΔR/R)E ＝ ( 1/4)KεE。
2) 双臂( 半桥)
同理，Uo ≈ ( 1/2 ) ( ΔR/R)E ＝ ( 1/2)KεE。
3) 全桥
同理，Uo ≈ ( ΔR/R)E ＝KεE。
图 2－40 应变测量电路
( a ) 单臂 ，( b) 半桥 ，( c ) 全桥
3. 需用器件与单元
机头中的应变梁的应变片 、测微头 ，显示面板中的 F/V 表( 或电压表) 、± 2 ~ ± 1 0 V 步进可调直流稳压电源 ，调理电路面板中传感器输出单元中的箔式应变片 、调理电路单 元中的电桥 、差动放大器。
4. 实验步骤
根据 2. 6. 1 节 、2. 6. 2 节 、2. 6. 3 节中的三个实验所得的结果进行单臂 、半桥和全桥
输出电压的灵敏度和非线性度分析比较( 注意 : 三个实验中的放大器增益必须相同)。 实 验完毕，关闭电源。

## Slide 36
2. 6. 5 气敏传感器实验
1 . 实验目的
了解气敏传感器的工作原理及特性。
2 . 基本原理
气敏传感器是指能将被测气体浓度转换为与其成一定关系的电量输出的装置或器件。 它一般可分为半导体式 、接触燃烧式 、红外吸收式 、热导率变化式等形式。 本实验采用 的是 TP－3 集成半导体气敏传感器，该传感器的敏感元件由纳米级 SnO2 ( 氧化锡) 及适当 掺杂的混合剂烧结而成，具有微珠式结构，是对酒精敏感的电阻型气敏元件。 当受到酒 精气体影响时，它的电阻值变化经相应电路转换成电压输出信号，电压输出信号的大小 与酒精浓度相对应。 酒精传感器对酒精浓度的响应特性曲线 、实物及原理如图 2－41 所示。
图 2－41 酒精传感器响应特性曲线、实物及原理
3. 需用器件与单元
主机箱电压表 、＋6 V 直流稳压电源 、气敏传感器 、酒精棉球( 自备)。
4. 实验步骤
(1) 按图 2－42 示意接线(1 红色＋6 V，3 黑色，2 蓝色)。
图 2－42 气敏( 酒精) 传感器实验接线
(2) 将电压表量程切换到 20 V 挡。 检查接线无误后闭合主机箱电源开关，传感器通 电较长时间( 至少 5 分钟以上，因传感器长时间不通电，内阻会很小，通电后 Vo 输出很 大，不能立即进入工作状态) 后开始工作。
(3) 传感器输出 Vo 较小( 小于 1 . 5 V) 时，用自备的酒精棉球靠近传感器端面并吹两次 气，使酒精挥发进入传感网内，观察电压表读数变化并对照酒精传感器响应特性曲线得 到酒精浓度。 实验完毕，关闭电源。

## Slide 37
2. 6. 6 湿敏传感器实验
1 . 实验目的
了解湿敏传感器的工作原理及特性。
2 . 基本原理
空气的潮湿程度一般多用相对湿度表示，即在一定温度下，空气中实际水蒸气的气 压与饱和水蒸气的气压的比值( 用百分比表示)，其单位为％RH。 湿敏传感器种类较多，根据水分子易于吸附在固体表面 、渗透到固体内部的这种特性( 称为水分子亲和力)，湿 敏传感器可以分为水分子亲和力型和非水分子亲和力型。 本实验采用的是集成湿度传感 器，该传感器的敏感元件采用的是水分子亲和力型中的高分子材料湿敏元件( 湿敏电阻)。 它是通过将具有感湿功能的高分子聚合物( 高分子膜) 涂敷在带有导电电极的陶瓷衬底上，利用水分子的存在影响高分子膜内部导电离子的迁移率，进而导致阻抗随相对湿度变化 成对数变化的这一特性制成的敏感元件。 由于湿敏元件阻抗随相对湿度变化成对数变化，一般应用时阻抗变化都需要经放大转换电路处理，将对数变化转换成相应的线性输出电 压信号以制成湿敏传感器模块形式。 湿敏传感器原理如图 2 43 所示。 当传感器的工作电 源为(＋5 ± 5 ％ ) V 时，相对湿度与传感器输出电压对应曲线如图 2－44 所示。
图 2－43 湿敏传感器原理
图 2－44 相对湿度－输出电压曲线
3. 需用器件与单元
主机箱电压表 、＋6 V 直流稳压电源 、湿敏传感器 、湿敏座 、潮湿小棉球( 自备) 、干 燥剂( 自备)。
4. 实验步骤
(1) 按图 2－45 示意接线( 1 红色＋6 V，3 黑色，2 蓝色)。
(2) 将电压表量程切换到 20 V 挡，检查接线无误后，闭合主机箱电源开关，传感器 通电预热5 分钟以上，待电压表显示稳定后即为环境湿度所对应的电压值( 查相对湿度－ 输出电压曲线得环境湿度)。
(3) 加入若干量干燥剂( 不放干燥剂为环境湿度)，接通传感器，观察电压表显示值的
(4) 加入潮湿小棉球，接通传感器，等到电压表显示值稳定后记录其显示值，查相对 湿度－输出电压曲线得到相应湿度值 。实验完毕，关闭所有电源。
图 2－45 湿敏传感器实验接线

## Slide 38
本章主要介绍 了 四种电阻式传感器，分别为电阻应变式传感器 、热电阻式传感器 、 气敏电阻式传感器和湿敏电阻式传感器。
电阻应变式传感器是利用导体或半导体材料的应变效应制成的 一 种测量器件，用 于 测量微小的机械变化量。 在结构强度实验中，它是测量应变的最主要手段，也是测量应 力 、应变 、力矩 、压力 、加速度等物理量应用最广泛的传感器之 一。 导体或半导体材料 会出现电阻应变效应，而电阻应变效应主要取决于金属丝的几何应变(几何效应) 和本身 特有的导电性能(压阻效应)。 电阻应变式传感器的测量电路主要采用桥式电路。
热电阻式传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。 常用热电阻式传感器分为金属热电阻式传感器和半导体热电阻式传感器两大类，一 般把 金属热电阻称为热电阻，而把半导体热电阻称为热敏电阻。
金属氧化物在常温下是绝缘体，制成半导体后却显示气敏特性，其机理是比较复杂
的。 气敏电阻式传感器是利用气体在半导体表面的氧化还原反应导致敏感元件电阻值变
化而制成的。 气敏电阻式传感器 一般由敏感元件 、加热器和外壳三部分组成。
湿敏电阻是 一种阻值随相对湿度的变化而改变的敏感元件。 它主要由感湿层( 湿敏 层 ) 、 电极和具有 一定机械强度的绝缘基片组成。 感湿层在吸收了环境中的水分后引起两 电极间电阻值的变化，这样就能直接将相对湿度变换成电阻值的变化。

## Slide 39
« 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四 个五年规划和 2035 年远景目标纲要»
( 以下简称« 纲要» ) 对加强产业基础能力建设 、提升产业链供应链现代化水平 、推动制造 业优化升级等进行了部署。 未来五年，中国制造将迎来许多新变迁，中国制造想要加快 升级，练好“基本功”尤为重要。 当前，基础元器件遍布各个角落，基础材料 、基础工艺 、 基础软件等同样支撑着中国制造的“底盘”。TCL 董事长李东生概括基础能力在制造业中 的作用时说道 :“ 以电子制造为例，半导体功率器件是我们所需的主要器件，包括新能源 汽车在内的很多产业都会涉及。 ”TCL 组建了半导体业务部门，计划在半导体功率器件方 面扩大产能 、提高技术，争取率先突破。 北京理工大学原党委书记赵长禄认为 :“ 基础领 域如果做不好，产业链供应链现代化难以实现。”夯实基础，也意味着增强产业链的抗风
险能力和竞争力。
技术的落脚点在产业，产业链与创新链紧密关联。 « 纲要» 提出，战略性新兴产业增 加值占 GDP 比重超过 1 7 ％。 我国经济发展已转向高质量发展阶段，阶段的转换要求产业 价值链不断攀升。 战略性新兴产业占比提升的背后，是创新的集成与应用，是新动能的 持续培育，更是产业体系新支柱的构筑。 聚焦新一代信息技术 、生物技术 、新能源 、新 材料 、高端装备 、新能源汽车 、绿色环保以及航空航天 、海洋装备等战略性新兴产业，我国正加快关键核心技术创新应用的步伐。

## Slide 40
1 . 何为电阻应变效应? 怎样利用这种效应制成应变片?
2. 如果将 100 Ω 电阻应变片粘贴在弹性试件上，若试件受力横截面积 S＝0. 5 × 10－4 m2，弹性模量 E＝2 × 1 0 1 1 N/m2，若有 F＝5 × 1 04 N 的拉力引起应变片的电阻变化 1 Ω。 试求该 应变片的灵敏度系数?
3 . 什么是直流电桥? 若按桥臂工作方式的不同，可分为哪几种? 各自的输出电压如 何计算?