## Slide 1: 第7章
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
光电式传感器

## Slide 2
知识目标:
❶了解光电式传感器的工作原理、转换电路与使用方法。
❷掌握内光电效应和外光电效应的原理及特性。
❸掌握光电式传感器、光电池、光纤等光电器件的工作原理及结构。技能目标:
❶能够根据检测要求选择合适的光电式传感器。
❷能够根据被测信号的特点设计出简单合理的传感器检测电路。
❸能够正确维护常用电子检测设备。
素质目标:
了解光电式传感器在人工心脏中的应用，提升学生的科学素养。
教学重点:
光电式传感器的工作原理和应用。
教学难点:
光电式传感器的结构及特性。
教学目标
教学重难点

## Slide 3
7.1.1光谱
光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后，被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案。光波是由原子内部运动的电子产生的。其中:
光波—波长为10~106nm的电磁波，
可见光—波长380~780nm，
紫外线—波长10~380nm，
波长300~380nm的称为近紫外线，
波长200~300nm的称为远紫外线，
波长10~200nm的称为极远紫外线，
红外线—波长780~106nm，
波长3μm(即3000nm)以下的称为近红外线，
波长超过3μm的称为远红外线。
根据爱因斯坦理论，光具有波粒二象性，即光在不同情况下分别表现出波属性和粒子属性。粒子属性通常用光子来描述，光子具备能量。
光源类型有很多种，我们把能发光的物体叫作光源。光源可以分为自然光源和人造光源。常见的光源有太阳、灯光、烛光、发光二极管等。
7.1.2光源

## Slide 4
当光照射在某一物体上时，物体受到一连串能量为E的光子轰击，组成这种物体的材料吸收了光子能量而发生相应电效应的现象(如发射光电子、电导率变化、产生电动势等)称为光电效应。在发生光电效应时，由于不同频率的光，其光子能量是不同的，光的频率越高，光子能量越大，因此可以选择光的频率作为衡量光子能量大小的重要指标。
7.2光电效应
7.2.1光电效应的原理

## Slide 5
若物体中电子吸收的入射光子能量大于逸出功A0时，则电子就会逸出物体表面，所以要使一个电子能够逸出，光子的能量E必须大于逸出功A0，超出逸出功的能量表现为逸出电子的动能，即
E＝hν＝mv＋A0(7－2)
式中，m为电子质量，v0为电子逸出初速度，A0为逸出功。
综上总结:
(1)光子能量必须大于逸出功A0才能产生光电子。不同的物质有不同的逸出功，当光的频率足够大时意味着光子具备的能量很大，此时光子便可以使物体内的电子逸出。因此，光的频率即为发生光电效应的条件，其中能让电子发生逃逸的光的最低频率称为红线频率。
(2)入射光的频谱成分不变，产生的光电子与光强成正比，即光强越大，入射光子数目越多，逸出的电子数目也就越多，因此，光强的大小关系着光电子的多少。
(3)光电子逸出物体表面时具有初始动能，因此，对于外光电效应器件，即使不加初始阳极电压，也会有光电流产生。为使光电流为零，外光电效应器件必须加负的截止电压。
2.内光电效应
内光电效应是指在光线的作用下使物体的电阻率发生改变的光电效应。常见的基于内光电效应的光电器件有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管和光敏晶闸管等。
内光电效应分为光电导效应和光生伏特效应。
1)光电导效应
光电导效应是指在光照作用下，物体的电导率发生变化的效应。光电导效应中，物体电子吸收光子能量，进而由原来的键合状态过渡到自由状态，使物体电导率发生变化ꎬ
0
2
光电效应分为外光电效应和内光电效应。
1.外光电效应
外光电效应:在光线作用下，电子逸出物体表面的现象称为外光电效应。常见的基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管、光电摄像管等。
一束光是由一束以光速运动的粒子流组成的，这些粒子称为光子。光子具有能量，每
个光子具有的能量由式(7－1)确定:
E＝hν
式中，h为普朗克常数，h＝6.626×10－34(J.s)，ν为光的频率(s－1)。
7.2.2光电效应的分类及特性
(7－1)

## Slide 6
图7－1光电导效应
2)光生伏特效应
如图7－2所示，在光照作用下，半导体受到光照射时产生电动势的现象称为光生伏特效应。光生伏特效应中，半导体材料本身对外是不显电性的，但当光照射于PN结时，如果光子能量大于禁带宽度，则价带中的电子会跃迁到导带，进而产生电子－空穴对，被激发的电子会向N结侧移动，空穴则向P结侧移动，最终在N结和P结之间形成电动势。
如光敏电阻。
如图7－1所示，当光照射在光电导材料上时，光电导材料价带上的电子会发生激发跃迁，导致导带和价带之间的电子－空穴对增加，进而引起电导率发生变化。
图7－2光生伏特效应
光电效应的特性分为光照特性和光谱特性。
光照特性:光电流与光电器件上光照强度之间的关系。光谱特性:光电流与入射光波长之间的关系。

## Slide 7
外光电器件是利用外光电效应制作成的器件，主要有光电管和光电倍增管。
1.光电管
1)结构
如图7－3所示，光电管有真空光电管和充气光电管两类。它们由一个阴极和一个阳极构成，并且密封在一只真空玻璃管内。阴极装在玻璃管内壁上，其上涂有光电发射材
7.3光电器件
常见的光电器件包括外光电器件和内光电器件。
7.3.1外光电器件

## Slide 8
图7－3光电管
(a)光电管实物，(b)光电管结构，(c)光电管连接电路
2)工作原理
当光照在阴极上时，光子就会将它的能量传递给光电发射材料中的电子。当电子获得的能量大于材料逸出功时，它就可以脱离材料表面束缚进而发射，从而形成电流。这种通过光传递能量发射出来的电子称为光电子，光电子逸出材料表面后的初始动能为
1
mv
2
3)主要特性
光电器件的主要性能包括伏安特性、光照特性、光谱特性、响应时间、峰值探测率等。
(1)伏安特性。在有光照的情况下，对光电器件阴极所加电压与阳极所产生的电流之间的关系称为伏安特性。图7－4为光电管伏安特性曲线。
2
0。

## Slide 9
图7－4光电管伏安特性曲线
(a)真空光电管的伏安特性曲线，(b)充气光电管的伏安特性曲线
(2)光照特性。当光电器件阴极与阳极之间所加电压确定时，光照中含有的光通量与阳极电流之间的关系称为光照特性。如图7－5所示，曲线1为氧铯阴极光电管的光照特性，曲线2为锑铯阴极光电管的光照特性。

## Slide 10
图7－5光电管的光照特性曲线
(3)光谱特性。当照射在光电器件阴极上的光的频率高于红线频率，且光强度相同
时，随着频率的不断变化，阴极材料发射的光电子数量也会发生变化，即相同的光电管对于不同频率的光的灵敏度不同。
2.光电倍增管
1)结构
光电倍增管主要由光电阴极、次阴极(倍增级)以及阳极三部分组成，如图7－6所示。光电阴极主要是由半导体光电材料锑铯组成的。

## Slide 11
图7－6光电倍增管实物和结构
光照很弱时，光电管产生的电流很小，为提高灵敏度常常使用光电倍增管。例如，核仪器中的闪烁探测器使用光电倍增管作为光电转换元件。
2)工作原理
光电倍增管是利用二次电子释放效应(高速电子撞击固体表面，发出二次电子)，将光电流在管内进行放大的原理制作而成的。光电倍增管除了光电阴极外，还存在若干个倍增级。当光照射在光电倍增管时，光子会将能量传递给阴极材料上的初始电子。当初始电子得到足够能量时，开始向次阴极发射，此时阴极电位最低，次阴极电位升高，同时，次阴极材料在电子轰击下会产生更多的次级电子。由于倍增级之间存在电场，会对次级电子进行加速，在这种加速作用下会引发更多的电子发射，如此往复，最终阳极收获的电子数目将会增加百万倍，这就是光电倍增管的工作原理。

## Slide 12
图7－7光电倍增管的放大倍数曲线
(2)灵敏度。光子在阴极上能够打出的平均电子数叫阴极灵敏度，光子能够在阳极上产生的平均电子数叫阳极灵敏度。
(3)暗电流。光电倍增管在连接工作电压后，在无光照的情况下，对侧阳极仍然会有一小部分电流存在，这小部分电流称为暗电流。当光照存在时，阳极收获的电流应该是实际的倍增电流和暗电流之和，日常情况下暗电流可以忽略不计。
(4)光谱特性。光电倍增管的光谱特性和光电管类似，即相同的光电倍增管对于不同频率的光的灵敏度不同。
(5)光照特性。光照特性反映了光电倍增管的阳极电流与照射在光电阴极上的光通量之间的函数关系。对于较好的光电倍增管，在很宽的光通量范围之内，这个关系是线性的，即入射光通量小于10－4lm时，两者之间有较好的线性关系。当光通量大于10－4lm时，这个关系开始呈现非线性，如图7－8所示。
3)主要特性
(1)倍增系数。倍增系数等于N个倍增电极的二次发射系数的乘积，光电倍增管的放大倍数曲线如图7－7所示。

## Slide 13
1.光敏电阻
光敏电阻又称光导管，属于半导体类器件。
7.3.2内光电器件
1)结构
绝大多数的光敏电阻是用半导体材料制作成的光电器件，其常用的材料有硫化镉(CdS)、硫化铅(PbS)、锑化铟(InSb)等。
光敏电阻的结构如图79所示。在玻璃底板上均匀地涂上一层薄薄的半导体物质制成光电导层。半导体的两端装有金属电极，金属电极与引出线相连接，光敏电阻就通过引出线接入电路。为了防止周围介质的影响，在半导体光电导层上覆盖了一层漆膜，漆膜的成分使它在光电导层最敏感的波长范围内透射率达到最大。为了提高灵敏度，光敏电阻的电极一般采用梳状图案。
1玻璃，2光电导层，3金属电极，4绝缘衬底，5金属壳，6黑色绝缘玻璃，7引出线。
图7－9光敏电阻结构
2)工作原理
光敏电阻没有极性，纯粹是一个电阻器件，使用时既可加直流电压，也可以加交流电压。无光照时，光敏电阻阻值(暗电阻)很大，电路中电流(暗电流)很小。当光敏电阻受到一定波长范围的光照时，它的阻值(亮电阻)急剧减小，电路中电流迅速增大。
当光照射到光电导体上时，若光电导体为本征半导体材料，而且光辐射能量又足够强，光导材料价带上的电子将被激发到导带上去，从而使导带的电子和价带的空穴增加，光电导体的电导率变大。为实现电子能级的跃迁，入射光的能量必须大于光导材料的禁
带宽度Eg，即
hν＝＝≥Eg(eV)(7－3)
式中，ν为光的频率，λ为光的波长。
一种光电导体存在一个照射光的波长极限λC，只有波长小于λC的光照射在光电导体上，才能实现电子在能级间的跃迁，从而使光电导体电导率增加。
3)主要特性
光敏电阻的灵敏度易受湿度的影响，因此，要将光电导体密封在玻璃壳体中。如果把光敏电阻连接到外电路中，在外加电压的作用下，用光照射光敏电阻就能改变电路中电流的大小，其连接电路如图710所示。

## Slide 14
图7－10光敏电阻连接电路
光敏电阻具有很高的灵敏度，还有很好的光谱特性。光谱响应范围可从紫外区到红外区范围内。光敏电阻体积小、质量轻、性能稳定、价格便宜，因此应用比较广泛。光敏电阻的主要参数如下。
(1)暗电阻和暗电流。光敏电阻在不受光照时的阻值称为暗电阻，此时流过它的电流称为暗电流。光敏电阻在特定光照下的阻值称为亮电阻，此时流过它的电流称为亮电流，亮电流与暗电流之差称为光电流。光敏电阻的暗电阻越大，亮电阻越小则说明其性能越好。
(2)伏安特性。在一定光照强度下，流过光敏电阻的电流与光敏电阻两端的电压的关系称为光敏电阻的伏安特性。光敏电阻的阻值与入射光量有关，而与电压、电流无关。
(3)光照特性。光敏电阻的光照特性是描述光电流和光照强度之间的关系的，不同材料的光照特性是不同的，绝大多数光敏电阻的光照特性是非线性的。
(4)光谱特性。光敏电阻对入射光的光谱具有选择作用，即光敏电阻对不同波长的入射光有不同的灵敏度。光敏电阻的相对灵敏度与入射光波长的关系称为光敏电阻的光谱特性，亦称为光谱响应。图7－11所示为几种不同材料的光敏电阻的光谱特性。对应不同入射光波长，光敏电阻的相对灵敏度是不同的，而且不同材料的光敏电阻的光谱响应曲线也不同。从图7－11中可知硫化镉光敏电阻的光谱响应的峰值在可见光区域，它常被用作光照强度测量仪器(照度计)的探头，而硫化铅光敏电阻响应于近红外和中红外区，常用作火焰探测器的探头。
图7－11几种材料的光谱特性曲线
(5)频率特性。实验证明，光敏电阻的光电流不能随着光照强度改变而立刻变化，即光敏电阻产生的光电流有一定的惰性，这种惰性通常用时间常数表示。大多数光敏电阻的时间常数都较大，这是它的缺点之一。不同材料的光敏电阻具有不同的时间常数(毫秒数量级)，因而它们的频率特性也就各不相同。
(6)温度特性。光敏电阻和其他半导体器件一样，受温度影响较大。温度变化会影响光敏电阻的光谱响应，同时，光敏电阻的相对灵敏度和暗电阻也随之改变，响应于红外区的硫化铅光敏电阻受温度影响更大。图7－12所示为硫化铅光敏电阻的温度特性曲线，它的峰值随着温度上升向波长短的方向移动。因此，硫化铅光敏电阻要在低温、恒温的条件下使用。对于响应于可见光区域的光敏电阻，其受温度的影响要小一些。

## Slide 15
图7－13光敏二极管结构、结构简图及符号
2)工作原理
光敏二极管在电路中一般处于反向工作状态，在没有光照射时，它的反向电阻很大，反向电流很小，该反向电流称为暗电流。当光照射在PN结时，光子打在PN结附近，使PN结附近产生光生电子－空穴对，它们在PN结处的内电场作用下做定向运动，形成光电流，光照强度越大，光电流越大。因此，光敏二极管在不受光照射时处于截止状态，受光照射时处于导通状态。
光敏晶体管与一般晶体管相似，具有两个PN结，只是它的发射极的一边做得很大，以扩大光的照射面积。大多数光敏晶体管的基极无引出线，当集电极加上相对于发射极为正的电压时，集电结为反向偏压。当光照射在集电结时，就会在集电结附近产生光生
图7－12硫化铅光敏电阻的温度特性
2.光敏二极管
1)结构
光敏二极管的结构与一般二极管相似。它装在透明玻璃外壳中，其PN结安装在管的顶部，可以直接受到光照射，光敏二极管结构、结构简图及符号如图7－13所示。

## Slide 16
电子－空穴对。光生电子被拉到集电极，基极区留下空穴，基极与发射极间的电压升高，这样便会有大量的电子流向集电极，形成输出电流，且输出电流为光电流的β倍，所以光敏晶体管有放大作用。
光敏晶体管的光电灵敏度虽然比光敏二极管高得多，但在需要高增益或大电流输出的场合，需采用达林顿光敏管。达林顿光敏管的等效电路是由一个光敏晶体管和一个一般晶体管以共集电极连接方式构成的集成器件。由于增加了一级电流放大电路，因此它输出电流的能力大大加强，输出电流甚至可以不必经过进一步放大，便可直接驱动继电器工作。但由于它无光照时的暗电流也增大，因此达林顿光敏管适用于开关或位置信号的光电变换。
3)主要特性
(1)光谱特性。光敏管的光谱特性是指在一定的光照强度下，光敏管输出的光电流(或用相对灵敏度表示)与入射光波长的关系。硅管的峰值波长约为0.9μm，锗管的峰值波长约为1.5μm，此时光敏管的灵敏度最大，而当入射光的波长增长或缩短时，光敏管的灵敏度都会下降。一般来讲，锗管的暗电流较大，因而性能较差，故对可见光或炽热状态物体时的探测，一般都用硅管，但对红外光的探测，用锗管较为合适。
(2)伏安特性。当有光照时，光敏管反向电流随着光照强度的增大而增大。在不同的光照强度下，光敏管的伏安特性曲线几乎平行，所以只要光敏管没达到饱和值，它的输出实际上不受电压大小的影响。
3.光电池
光电池是一种直接将光能转换为电能的光电器件。光电池在有光照射时实质上就是一个电源，电路中有了这种器件就不需要外加电源了。光电池的工作原理是基于光生伏特效应。
1)结构及工作原理
图714所示是硅光电池原理。硅光电池实际上是一个大面积的PN结，当光照射到PN结其中的一个面，如P型面时，若光子能量大于半导体材料的禁带宽度，那么P型区每吸收一个光子就产生一个电子－空穴对。电子－空穴对从表面向内迅速扩散，在结电场的作用下，形成一个与光照强度有关的电动势。
图7－14硅光电池原理
(a)结构，(b)等效电路

## Slide 17
2)主要特性
(1)光谱特性。光电池对不同波长的光的灵敏度是不同的。不同材料的光电池，光谱响应峰值所对应的入射光波长是不同的。硅光电池响应峰值所对应的波长在0.8μm附近，硒光电池响应峰值所对应的波长在0.5μm附近。硅光电池的光谱响应波长范围为0.4~1.2μm，而硒光电池的光谱响应波长范围为0.38~0.75μm。由此可见，硅光电池可以在很宽的波长范围内得到应用。
(2)光照特性。光电池在不同光照强度下，其短路电流和开路电压也是不同的，它们之间的关系就是光照特性。图7－15所示为硅光电池的开路电压和短路电流与光照强度的关系曲线。短路电流在很大范围内与光照强度呈线性关系，而开路电压(即负载电阻RL无限大时)与光照强度的关系是非线性的。因此，用光电池作为测量元件时，应把它当作电流源来使用，不宜将其用作电压源。
图7－15硅光电池的光照特性
(3)温度特性。光电池的温度特性是描述光电池的开路电压和短路电流随温度变化的情况。由于温度特性关系到应用光电池的仪器或设备的温度漂移，影响测量精度或控制精度等重要指标，因此，它是光电池的重要特性之一。开路电压随温度升高而下降较快，短路电流随温度升高而缓慢增加。由于温度对光电池的工作有很大影响，因此，把光电池作为测量元件使用时，最好能保证温度恒定或采取温度补偿措施。

## Slide 18
7.3.3其他类型光电器件
1.光固态图像传感器
光固态图像传感器也称CCD(chargecoupledevice，电荷耦合器件)传感器，它以电荷为信号，具有光电信号转换、存储、移位并读出信号电荷的功能。CCD传感器自1970年问世以来，由于其独特的性能而发展迅速，广泛应用于航天、遥感、工业、农业、天文、通信等领域中的信息存储和信息处理等方面，尤其适用于以上领域中的图像识别技术。
1)结构
MOS光敏元CCD是由若干个电荷耦合单元组成的。其基本单元是MOS(金属－氧化物－半导体)光敏元，单元结构如图7－16(a)所示。它以P型(或N型)半导体为衬底，上面覆盖一层厚度约120nm的氧化层SiO2作为电解质，再在SiO2表面依次沉积一层金属电极作为栅电极，形成金属－氧化物－半导体MOS结构元。
图7－16MOS光敏元的结构
(a)MOS光敏元截面，(b)势阱

## Slide 19
2)工作原理
当在金属电极上施加一个正电压Ug，衬底接地时，在电场的作用下，靠近氧化层的P型硅中的多数载流子(空穴)受到排斥，从而形成一个耗尽区，对带负电的电子而言它是一个势能很低的区域，称为势阱。半导体内的少数载流子(电子)被吸引到P－Si界面处，从而在界面附近形成一个带负电荷的耗尽区(也称表面势阱)，如图7－16(b)所示。如果有光照射在硅片上，在光子作用下，半导体硅将产生光生电子－空穴对，由此产生的光生电子就被附近的势阱所吸收，而同时产生的空穴被排斥出耗尽区，势阱内所吸收的光生电子数量与照射到该势阱附近的光照强度成正比。这样的一个MOS结构元称为MOS光敏元，也叫作一个像素，存储了电荷的势阱称为电荷包。
通常在半导体硅片上有几百或几千个相互独立的MOS光敏元，若在金属电极上施加一正电压，则在半导体硅片上就能形成几百或几千个相互独立的势阱。如果照射在这些光敏元上的是一幅明暗起伏的图像，那么这些光敏元就感生出一幅与光照强度相对应的光生电荷图像。
2.光电耦合器件
光电耦合器件是将发光元件(如发光二极管)和光电接收元件合并使用，并以光作为媒介把输入端的电信号耦合到输出端的一种器件。根据结构和用途的不同，可将光电耦合器件分为两类:一类是用于实现电隔离的光电耦合器(又称光电隔离器)，另一类是用于检测物体位置或检测有无物体的光电开关。
光电耦合器件具有体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强、输出和输入之间绝缘、可单向传输模拟或数字信号等特点。
光电耦合器的发光元件和光电接收元件都封装在一个外壳内，一般有金属封装和塑料封装两种。发光元件通常采用砷化镓发光二极管，其管芯由一个PN结组成，随着正向电压的增大，正向电流增加，发光二极管产生的光通量也随之增加。如图7－17所示，光电接收元件可以是光敏二极管或光敏三极管，也可以是达林顿光敏管。图7－18所示为光敏三极管输出型和达林顿光敏管输出型的光电耦合器。为了保证光电耦合器有较高的灵敏度，应使发光元件和光电接收元件的波长匹配。

## Slide 20
3.光电开关
光电开关是一种利用感光元件对变化的入射光加以接收，并进行光电转换，同时加以某种形式的放大和控制，从而获得最终控制输出“开”、“关”信号的器件。
1)结构
图7－19所示为典型的光电开关结构。图7－19(a)是一种透射式光电开关，它的发光元件和光电接收元件的光轴是重合的。当不透明的物体位于或经过它们之间时，会阻断光路，使光电接收元件接收不到来自发光元件的光，这样就起到了检测作用。图7－19(b)是一种反射式光电开关，它的发光元件和光电接收元件的光轴在同一平面内且以某一角度相交，交点一般为待测物所在处。当有物体经过时，光电接收元件将接收到从物体表面反射的光，没有物体时则接收不到。光电开关的特点是小型、快速、非接触式，而且与TTL、MOS等电路容易结合。用光电开关检测物体时，大部分检测只要求其输出信号有“高－低”电平之分即可。
图7－17光电耦合器结构
图7－18光电耦合器组合形式
(a)光敏三级管输出型，(b)达林顿光敏管输出型

## Slide 21
图7－19光电开关结构
(a)透射式光电开关，(b)反射式光电开关
2)应用
图7－20所示是光电开关的连接电路示例。光电开关作为光控制和光探测装置既可以应用于工业控制、自动化包装线及安全装置中，也可以在自动控制系统中用于物体检测、产品计数、料位检测、尺寸控制、安全报警等。
图7－20光电开关的连接电路示例

## Slide 22
光纤传感器是20世纪70年代中期发展起来的一种新技术，它是伴随着光纤及光通信技术的发展而逐步形成的。光纤传感器和传统的各类传感器相比有一定的优点，如不受电磁干扰，体积小、质量轻、可绕曲、灵敏度高、耐腐蚀、绝缘性好、防爆性好，集传感与传输于一体、能与数字通信系统兼容等。光纤传感器能用于温度、压力、位移、速度、加速度、磁、电、声和PH值等70多个物理量的测量，在自动控制、在线检测、故障诊断、安全报警等方面具有极为广泛的应用潜力和发展前景。
1.光纤
1)结构
光导纤维简称光纤，它是一种具有特殊结构的光学纤维。其中心的圆柱体叫纤芯ꎬ
7.3.4光纤与光纤传感器
图7－21光纤的基本结构
2)工作原理
在光纤中传输的光，能沿着光纤传送很远的距离，光纤的传输是基于光的全内反射。设有一段圆柱形光纤，如图7－22所示，它的两个端面均为光滑的平面。当光线射入其中一个端面并与圆柱的轴线呈θi角时，光线在端面发生折射进入光纤，再以φi角入射至纤芯与包层的界面，一部分光线透射到包层，另一部分反射回纤芯。但当入射角θi小于临界入射角θc时，光线就不会透射出界面，而是全部被反射，光线在纤芯和包层的界面上反复逐次全反射，呈锯齿波形状在纤芯内向前传播，最后从光纤的另一端面射出，这就是光纤的传光原理。
围绕着纤芯的圆形外层叫包层。纤芯和包层通常由不同掺杂比例的石英玻璃制成。纤芯的折射率n1略大于包层的折射率n2，光纤的导光能力取决于纤芯和包层的性质。在包层外面还常有一层保护套，保护套多为尼龙材料，用以增加光纤的机械强度。
图7－22光纤的传光原理

## Slide 23
根据斯涅耳(Snell)光的折射定律，由图7－22可得
n0sinθi＝n1sinθj
n1sinθk＝n2sinθr
式中，n0为光纤外界介质的折射率。
因θj＝90°－θk，所以
sinθi＝sin(90°－θk)＝cosθk＝
结合式(7－5)有
当光在纤芯和包层的界面上发生全反射，θr＝θc＝90°(θc为光线临界折射角)时ꎬ
所以，为满足光在光纤内的全内反射，光入射到光纤端面的入射角θi应满足:
èn1øn0
1－ç(n2sinθrö÷＝1
2
2
sinθi＝
(7－4)(7－5)
sinθi＝
(7－6)
(7－7)
n1
n0
实际工作时需要弯曲光纤，但只要满足全反射条件，光线仍然会继续前进。可见这里的光线“转弯”实际上是由光的全反射造成的。
3)主要特性
(1)传播损耗。传播损耗是指光纤纤芯材料和包层物质的吸收、散射、畸变以及光纤弯曲处的辐射损耗等，它表示光照强度相对衰减与光纤长度的关系。
(2)光纤模式。光纤模式是指光线沿光纤传播的途径和方式。
(3)色散。色散是表征光纤传输特性的一个重要参数，在光纤通信中用于反映传输带
宽，影响通信信息的容量和质量，主要包含多模色散、材料色散和波导结构色散。
2.光纤传感器
研究光纤传感器的原理实际上是研究光在调制区内，外界信号(温度、压力、位移、振动、电场等)与光的相互作用，即研究光被外界参数的调制原理。外界信号能引起光的强度、波长、频率、相位、偏振态等光学性质的变化，从而形成不同的调制方法。光纤传感器工作流程如图723所示。
θi≤θc＝arcsin
一般光纤所处环境为空气，则n0＝1，这样式(7－8)可表示为
ø
ö÷
θi≤θc＝arcsinn－n
2
2
1
2
(7－8)
(7－9)

## Slide 24
图7－23光纤传感器工作流程
(a)传统传感器，(b)光纤传感器
光纤传感器一般分为两大类:一类是利用光纤本身的某种敏感特性或功能制成的传感器，称为功能型(functionalfiber，FF)传感器，又称为传感型传感器，另一类是光纤仅仅起传输光的作用，在光纤端面或中间加装其他敏感元件以感受被测量的变化，这类传感器称为非功能型(non￣functionalfiber，NFF)传感器，又称为传光型传感器。
1)结构
光纤传感器由光源、敏感元件(光纤或非光纤的)、光探测器、信号处理系统以及光纤等组成。
2)工作原理
由光源发出的光通过光纤引至敏感元件，当被测参数作用于敏感元件时，在光的调制区内，光的某一性质会受到被测量的调制，调制后的光信号经接收光纤耦合到光探测器，光探测器将光信号转换为电信号，最后经信号处理得到所需要的被测量。
3)应用
光纤加速度传感器是一种简谐振子的结构形式。激光束通过分光板后分为两束光ꎬ

## Slide 25
透射光作为参考光束，反射光作为测量光束。当传感器感受到加速度时，由于质量块M的惯性力对光纤的作用，从而使光纤被拉伸，引起光程差的改变。相位改变的激光束由单模光纤射出后与参考光束会合产生干涉效应。激光干涉仪干涉条纹的移动可由光电接收装置转换为电信号，经过信号处理电路处理后便可以正确地测出加速度值。
光纤温度传感器是目前仅次于光纤加速度、压力传感器而被广泛使用的光纤传感器。根据工作原理它可分为相位调制型、光强调制型和偏振光型等。这里仅介绍一种光强调制型的半导体光吸收型光纤传感器，图7－24所示为这种传感器的结构原理。传感器是由半导体光吸收器、光纤、光源和包括光探测器在内的信号处理系统等组成的。光纤是用来传输信号的，半导体光吸收器是光敏感元件，在一定的波长范围内，它对光的吸收随温度T的变化而变化。
1—浸液，2—自聚焦透镜，3—光纤，4—水银。
图7－24半导体光吸收型光纤传感器结构原理
光纤旋涡流量传感器是将一根多模光纤垂直地装入管道，当液体或气体流经与其垂直的传感器时，传感器受到流体涡流的作用而振动，其振动的频率与流速有关。

## Slide 26
1.实验目的
了解光电转速传感器测量转速的工作原理及方法。
2.基本原理
光电转速传感器有反射型和透射型两种，本实验装置采用的是透射型的光电转速传感器。传感器端部两内侧分别装有发光管和光电管，发光管发出的光透过转盘上的通孔后由光电管接收并将其转换成电信号。由于转盘上有均匀间隔的6个通孔，因此转盘转动时光电管将获得与转速有关的脉冲信号，脉冲信号经处理后由频率表显示信号频率fꎬ即
可得到转速n＝10f。实验原理如图7－25所示。
7.4技能实训
7.4.1光电转速传感器测转速实验
图7－25光电转速传感器测转速原理
3.需用器件与单元
机头中的电机、光电转速传感器(已装在转速盘上)，显示面板中的F/V表、电机控
制、±2~±10V步进可调直流稳压电源，调理电路面板传感器输出单元中的光电。

## Slide 27
4.实验步骤
(1)按图7－26所示接线，将F/V表切换到频率2kHz挡。直流稳压电源调到10V挡。
图7－26光电转速传感器测转速实验接线
(2)检查接线无误后，闭合主、副电源开关，调节电机控制旋钮，F/V表就会显示相应的频率fꎬ计算转速n＝10f。实验完毕，关闭主、副电源。

## Slide 28
7.4.2传光型光纤位移传感器测位移特性实验
1.实验目的
了解光纤位移传感器的工作原理和性能。
2.基本原理
光纤传感器是利用光纤的特性研制而成的传感器。光纤具有很多优异的性能，如抗电磁干扰和原子辐射的性能，径细、质软、质量轻的机械性能，绝缘、无感应的电气性能，耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等。它能够在人无法到达的地方(如高温区)或者对人有害的地区(如核辐射区)，起到人的耳目的作用，而且还能超越人的生理界限，接
收人的感官所感受不到的外界信息。
光纤传感器主要分为两类:功能型光纤传感器及非功能型光纤传感器(也称为物性型和结构型)。功能型光纤传感器利用光纤对外界信息具有敏感特性和检测功能的特点，构成“传和“感合为一体的传感器。这里光纤不仅起“传的作用，而且还起“感的作用。功能型光线传感器工作时利用检测量去改变描述光束的一些基本参数，如光照强度、相位、偏振、频率等，这些参数的改变反映了被测量的变化。由于对光信号的检测通常使用光电二极管等光电元件，所以光的这些参数的变化，最终都要被光接收器接收并被转换成光照强度及相位的变化。这些参数的变化经信号处理后，就可得到被测的物理量。应用光纤传感器的这种特性可以实现对力、温度等物理参数的测量。非功能型光纤传感器主要是利用光纤对光的传输作用，由其他敏感元件与光纤信息传输回路组成测试系统，光纤在此仅起传输作用。
本实验采用的是传光型光纤位移传感器，它由两束光纤混合后，组成Y形光纤，半圆分布即双D分布。其中一束光纤端部与光源相接发射光束，另一束光纤端部与光电转换器相接接收光束。
两光束混合后的端部是工作端亦称探头，它与被测物相距d，由光源发出的光信号沿光纤传到端部射出后再经被测物反射回来，另一束光纤接收光信号并由光电转换器将其转换成电信号，如图7－27所示。

## Slide 29
传光型光纤位移传感器测量位移是根据传送光纤的光场与接收光纤交叉地方的视景
来测量的。当光纤探头与被测物接触或零间隙时(d＝0)，则全部传输光直接被反射至传输光纤。没有提供光给接收端的光纤，输出讯号便为“零。当探头与被测物之间的距离增加时，接收端的光纤接收的光增加，输出讯号便增大。当探头与被测物的距离增加到一定值，接收端的光纤全部被照明时，此时输出讯号达到最大，也称为“光峰值。达到光峰值之后，当探针与被测
物的距离继续增加时，将造成反射光扩散或超过
接收端接收视野，使得输出讯号与测量距离成反一般都选用线性度较好的前坡作为测量区域。
图7－28光纤测距曲线
比，如图7－28所示。实验中ꎬ
图7－27Y形光纤测位移工作原理
(a)光纤测位移工作原理，(b)Y形光纤

## Slide 30
3.需用器件与单元
机头中的振动台、被测物(铁圆片抛光反射面)、Y形光纤探头、光纤座(光电变换)、测微头，显示面板中的F/V表，调理电路面板传感器输出单元中的光纤，调理电路单元中的差动放大器。
4.实验步骤
(1)拧松光纤探头支架安装轴套上的螺钉，小心缓慢地拔出支架安装轴。观察两根多模光纤组成的Y形位移传感器。将两根光纤尾部端面(包铁端部)对准自然光，观察探头端面现象，当其中一根光纤的尾部端面用不透光纸挡住时，探头端面为半圆双D形结构。
(2)按图7－29示意安装、接线。
①在振动台上安装被测物(铁圆片抛光反射面)，在振动台与测微头吸合的情况下调节测微头到10mm处。
②安装光纤。安装光纤时，要用手抓捏两根光纤尾部的包铁部分并将其轻轻插入光纤座中，绝对不能用手抓捏光纤的黑色包皮部分进行插拔，插入时不要过分用力，以免损坏光纤座组件中的光电管。将光纤探头支架安装轴插入轴套中，调节光纤探头支架，当光纤探头自由贴住振动台上的被测物反射面时拧紧轴套的紧固螺钉。
图7－29光纤传感器接线图
(3)检查接线无误后闭合主、副电源开关，将F/V表的量程切换开关切换到2V挡。将差动放大器的增益电位器沿顺时针方向缓慢转到底后再逆向回转一点点，调节差动放大器的调零电位器使F/V表显示0。

## Slide 31
(4)顺时针调节测微头，每隔Δx＝0.1mm读取电压表显示值(取x>8mm行程的数据)，将数据填入表71。
表7－1光纤位移传感器输出电压与位移数据
x/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V/V o |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(5)根据表7－1中的数据作出实验曲线并选取线性度较好的范围(前坡)作为传光型光纤位移传感器的量程，计算灵敏度和非线性误差。实验完毕，关闭主、副电源。

## Slide 32
在自然界中，光源的类型有很多种，我们把能发光的物体叫作光源。光源可以分为自然光源和人造光源。常见的光源有太阳、灯光、烛光、发光二极管等。本章讲解了光电式传感器的工作原理、主要光电器件的工作原理和结构等以及光纤传感器的工作原理和结构，并通过实验让学习者对相关理论进行了验证。
本章的主要内容是光电效应。当光照射在某一物体上时，物体受到一连串能量为E的光子轰击，组成这种物体的材料吸收了光子能量，发生相应的电效应，这种现象称为光电效应。光电效应分为外光电效应和内光电效应两大类。在光线作用下，电子逸出物体表面的现象称为外光电效应。常见的基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管、光电摄像管等。内光电效应是指在光线的作用下物体的电阻率发生改变的现象。常见的基于内光电效应的光电元件有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管和光敏晶闸管等。内光电效应分为光电导效应和光生伏特效应。光电导效应是指在光线作用下物体的电导率发生变化的效应。在光电导效应中，物体中的电子吸收光子能量后，会由原来的键合状态过渡到自由状态，进而引起电导率发生变化，如光敏电阻。光生伏特效应是指在光线作用下，半导体在受到光照射时产生电动势的现象。

## Slide 33
心脏病是导致人类死亡的第二大杀手。当人体心脏因病损部分或完全丧失功能而不能维持全身血液正常循环时，可采用一种用人工材料制造的机械装置以暂时或永久地部分或完全代替心脏功能，推动血液循环，这种装置便是人工心脏。
人工心脏是人工制作的心脏，基本上是由血泵、驱动装置、监控系统、电源四个部分构成的。人工心脏监控系统包含人工心脏监控模块和生理参数显示模块。
人工心脏监控模块主要包括血液流量监控单元、心脏压力监控单元、心脏瓣膜监控单元、电源监控单元和无线传输单元，生理参数显示模块主要包括心房压、心室压、主动脉压、中心静脉压、动脉血流量、心电信号以及人工心脏辅助装置工作参数的显示和标准对比模块。由于人工心脏出现故障时不容易发现，血液的输入输出状态也不容易观测，因此，人工心脏工作状态的监测及控制对于确保病人安全是非常必要的。FOP－M260光纤压力传感器是专为医疗领域设计的小体积，高精度传感器，能够抵抗电磁干扰且对人体无害。
1.什么是光电效应?光电效应分为哪几类?
2.什么是外光电效应?
3.什么是内光电效应?内光电效应分为哪几类?
4.简述光纤传感器的工作原理。