## Slide 1
第 8 章
热电偶传感器
汇报人姓名
汇报日期

## Slide 2
❷掌握热电偶传感器的工作原理。
❸掌握热电偶的冷端补偿方法。
技能目标 :
❶能够使用常用仪器检查热电偶传感器性能 ，判别其好坏。
❷能够运用所学知识设计制作基本检测单元模块电路，
❸能够对制作的模块电路进行简单的测试。
素质目标 :
了解热电偶在工程实际中的作用 ，提升学生的科学素养。
教学重点 :
热电效应和热电偶的基本定律。
教学难点 :
热电偶冷端补偿的常用方法。
知识目标 :
❶了解热电偶的材料 、结构和种类。
教学重难点
教学目标

## Slide 3
热电效应涉及以下几个相关概念。
(1)热电极 : 闭合回路中的导体或半导体 A、B。
(2)热电偶 : 闭合回路中的导体或半导体 A、B 的组合。
(3)工作端 : 两个接点中温度高的一端。
(4)参比端 : 两个接点中温度低的一端。
(5)热电动势 : 两导体的接触电势和单一导体的温差电势之和。
热电偶是工程上应用广泛的温度传感器，它具有构造简单 、使用方便 、准确度高 、 热惯性小 、稳定性及复现性好 、温度测量范围宽的特点，适用于信号的远传 、 自动记录 和集中控制等，在温度测量领域中占有重要的地位，热电偶的基本工作原理是热电效应，即将温度变化转换为热电势变化。
8. 1 . 1 热电效应
热电偶结构如图 8－1 所示，以两种不同性质的导体或半导体材料 A、B 串接成一个闭 合回路，如果两导体的两个接合点处的温度不同，即 T ≠ T0，则在两导体间产生热电势，也称热电动势，常用 EAB (T，T0 )表示，同时在回路中有一定大小的电流，这种现象称为 热电效应。
8. 1 热电偶传感器的工作原理
图 8－1 热电偶结构

## Slide 4
1 . 接触电势
产生接触电势的主要原因 : 不同材料具有不同的自由电子密度，两种不同材料的导 体接触时，接触面会发生电子扩散。
当扩散达到动态平衡时，在接触区形成稳定的电位，称为接触电势，表示为
式中，k 为玻尔兹曼常数，k＝1. 38 × 10－23 J/K，T 为接点处的温度，e 为电子电荷，e＝ 1. 6 × 10－19 C，NA 、NB 分别为导体 A、B 的电子密度。若 NA >NB，则 eAB (T)>0，反之亦然，因此电子浓度高的材料电位高。
e (T)＝ ln
AB e NB
T NA
(8－1 )
k
eAB (T)＝－ eBA (T)
eAB (T) ＋ eBC (T)＝ eAC (T) eA (T，T0 )＝－ eA (T0，T)
2. 温差电势
产生温差电势的主要原因: 导体中的自由电子在高温端具有较大的动能，电子从高 温端向低温端扩散，高温端带正电，低温端带负电，从而形成静电场，并阻碍电子扩散。
当扩散达到动态平衡时，两端产生一个相应的电位差，称为温差电势，表示为
eA ( T，T0 ) ＝ ∫ σA dT (8－2)
T0
式中，σA 为汤姆孙系数，表示单一导体两端单位温度差为 1 ℃ 时所产生的温差电势，与材 料的性质和两端温度有关。
若 T > T0，则 eA (T，T0 ) > 0，反之亦然。
3. 接触电势和温差电势的性质
(8－3)
(8－4) (8－5)

## Slide 5
4. 回路总电势
用 e 表示接触电势或温差电势，用 E 表示回路总电势，且 T>T0，NA >NB，则回路总
电势如图 8－2 所示，有
EAB (T，T0 )＝ eAB (T) ＋ eB (T，T0 ) ＋ eBA (T0 ) ＋ eA (T0，T) ＝ eAB (T) ＋ eB (T，T0 ) － eAB (T0 ) － eA (T，T0 )
＝ kTln NAT － kT0 ln NAT0 ＋ ∫ ( σB － σA )dT (8－6)
式中，σA 、σB 分别为导体 A、B 的汤姆孙系数.NAT 、NAT0分别为导体 A 在接点温度为 T、 T0 时的电子密度.NBT 、NBT0分别为导体 B 在接点温度为 T、T0 时的电子密度。
T
T
5. 测温系统
热电偶的简单测温系统如图 8－3 所示。
e NBT e NBT0 T0
图 8－3 热电偶的简单测温系统
图 8－2 回路总电势

## Slide 6
1 . 中间导体定律
在热电偶回路中接入第三种材料的导体(如传感器的引出导线) 时，只要其两端温度 相等，则回路总电势就不变。
由图 8－4(a)可得
EABC (T，T0 )＝ eAB (T) ＋ eB (T，T0 ) ＋ eBC (T0 ) ＋ eC (T0，T0 ) ＋ eCA (T0 ) ＋ eA (T0，T) 因为
eC (T0，T0 )＝ 0
eBC (T0 ) ＋ eCA (T0 )＝ eBA (T0 )
所以
EABC (T，T0 )＝ eAB (T) ＋ eB (T，T0 ) ＋ eBA (T0 ) ＋ eA (T0，T)＝ EAB (T，T0 ) (8－7) 由图 8－4(b)可以得到相同的结论，同理，只要保证加入导体的两端温度相等，则热
电偶回路中即使加人第三种 、第四种或更多种导体，回路总电势也不变。
8. 1 . 2 热电偶的基本定律
图 8－4 热电偶中间导体定律
(a) 回路 1，(b) 回路 2

## Slide 7
2. 参考电极定律(标准电极定律)
设接点温度为 T、T0，则用导体 A、B 组成的热电偶产生的热电势等于用导体 A、C 组成热电偶和用导体 C 、B 组成的热电偶产生的热电势的代数和，热电偶参考电极定律原
理如图 8－5 所示，有
EAB (T，T0 )＝ EAC (T，T0 ) ＋ ECB (T，T0 ) (8－8)
图中，C 为参考电极，或称为标准电极，一般由铂制成。
EAC (T，T0 ) ＋ ECB (T，T0 )＝ eAC (T) ＋ eC (T，T0 ) － eAC (T0 ) － eA (T，T0 ) ＋ eCB (T) ＋ eB (T，T0 ) － eCB (T0 ) － eC (T，T0 )
＝ eAB (T) ＋ eB (T，T0 ) － eAB (T0 ) － eA (T，T0 ) ＝ EAB (T，T0 )
参考电极定律的意义: 由于铂丝的物理 、化学性能稳定，因此如果能由实验测得各 种材料的热电极对铂丝的热电特性，就不难推得任意材料间的热电特性。
图 8－5 热电偶参考电极定律原理

## Slide 8
3. 中间温度定律
接点温度为(T，T0 )时的热电势等于该热电偶在接点温度为(T，Tn )和(Tn，T0 ) 时相 应热电势的代数和，其中，Tn 称为中间温度，热电偶中间温度定律原理如图 8－6 所 示，有
EAB (T，T0 )＝ EAB (T，Tn ) ＋ EAB (Tn，T0 )
因为
EAB (T，Tn )＝ eAB (T) － eAB (Tn ) ＋ ∫ ( σB － σA )dT
n
T
所以
EAB ( T，Tn ) ＋ EAB ( Tn，T0 ) ＝ eAB ( T) － eAB ( T0 ) ＋ ∫ ( σB － σA )dT
T0
即得
EAB (T，T0 )＝ EAB (T，Tn ) ＋ EAB (Tn，T0 )
EAB (Tn，T0 )＝ eAB (Tn ) － eAB (T0 ) ＋ ∫ ( σB － σA )dT
n
n
(8－9)
T0
T
T
T
图 8－6 热电偶中间温度定律原理
中间温度定律为制定热电偶的分度表奠定了理论基础，从分度表(见于各种传感器使 用手册)查出参考端为 0 ℃ 时的热电势，即可求得参考端温度不为 0 ℃ 的热电势。
同理，以导体 A′和 B′分别替代导体 A 和 B 时，有
EA′B′ (T，T0 )＝ EA′B′ (T，Tn ) ＋ EA′B′ (Tn，T0 ) (8－11)
该式为补偿导线的应用提供了理论依据。
当 T0 ＝0 时，有
EAB (T，0)＝ EAB (T，Tn ) ＋ EAB (Tn，0)
(8－10)

## Slide 9
对组成热电偶的材料必须经过严格的选择，工程上用于热电偶的材料应满足以下条 件 : 热电势变化尽量大，热电势与温度关系尽量呈线性关系，物理 、化学性能稳定，易 加工 、复现性好，便于成批生产，有良好的互换性。
实际上并非所有材料都能满足上述要求，国际上公认的比较好的热电偶材料只有几
种，国际电工委员会(IEC) 向世界各国推荐了8 种标准化热电偶作为可在不同场合下使用 的工业热电偶，所谓标准化热电偶，就是已列入工业标准化文件中，具有统一分度表的 热电偶，我国已采用 IEC 标准生产热电偶，并按标准分度表生产与之相匹配的显示仪表，表 8－1 所示为我国采用的几种热电偶的主要性能和特点，表 8－1 中所列的每一种热电偶 名称中前者为热电偶的正极材料，后者为负极材料。
理论上讲，任何两种不同材料的导体或半导体都可以组成热电偶，但为了测量可靠，对热电偶的材料有以下几点基本要求: ①在测温范围内热电性质稳定，物理 、化学性质 稳定，不易氧化 、腐蚀.②电阻温度系数小，导电率高，比热小.③测温时产生的热电 势大，且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系.④材料复制性好，机械 强度高，制造工艺简单，价格便宜。
8. 2. 1 热电偶的材料
8. 2 热电偶的材料、结构及种类

## Slide 10
热电偶名称 | 分度号 |  | 允许偏差 |  |  | 特点
 | 新 | 旧 | 等级 | 适用温度/ ℃ | 允许误差值/± | 
铜－铜镍 | T | CK | Ⅰ | －40 ~ 350 | 0. 5 ℃ 或 0. 004× t | 测 温 精 度 高，稳 定 性 好，低温时灵敏度高 ﹐ 价 格 低 廉，适 用 于 在 －200 ~ 400 ℃ 范 围 内 测温
 |  |  | Ⅱ |  | 1 ℃ 或 0. 007 5 × t | 
镍铬－铜镍 | E | — | Ⅰ | －40 ~ 800 | 1. 5 ℃ 或 0. 004× t | 适用于氧化及弱还原气 氛中测温，按其偶丝直 径不同，测温范围为－ 200 ~ 900 ℃，稳 定 性 好，灵 敏 度 高，价 格 低廉
 |  |  | Ⅱ | －40 ~900 | 2. 5 ℃ 或 0. 007 5 × t | 
铁－铜镍 | J |  | Ⅰ | －40 ~750 | 1. 5 ℃ 或 0. 004× t | 适用于氧化 、还原气氛 中测温 ﹐ 亦可在真空 、 中性气氛中测温，稳定 性好，灵敏度高，价格 低廉
 |  |  | Ⅱ |  | 2. 5 ℃ 或 0. 007 5 × t | 
镍铬－镍硅 | K | EU－2 | Ⅰ | －40 ~ 1 000 | 1. 5 ℃ 或 0. 004× t | 适用于氧化和中性气氛 中测温，按其偶丝直径 不 同，测 温 范 围 为 －200 ~ 1 300 ℃，若 外 加密封保护管，还可在 还原气氛中短期使用
 |  |  | Ⅱ | －40 ~ 1 200 | 2. 5 ℃ 或 0. 007 5 × t | 
铂铑 10－铂 | S | LB－3 | Ⅰ | 0 ~ 1 100 1 100 ~ 1 600 | 1 ℃ 或 1＋(t－1 000) × 0. 003 | 适用 于 氧 化 气 氛 中 测 温，其长期最高使用温 度为 1 300 ℃，短期最 高使用温度为 1 600 ℃，使 用 温 度 高，性 能 稳 定，精度高，但价格贵
 |  |  | Ⅱ | 0 ~600 600 ~ 1 600 | 1. 5 ℃ 或 0. 002 5 × t | 
表 8－1 标准化热电偶的主要性能和特点

## Slide 11
热电偶名称 | 分度号 |  | 允许偏差 |  |  | 特点
 | 新 | 旧 | 等级 | 适用温度/ ℃ | 允许误差值/± | 
铂铑 30 铂铑 6 | B | LL－2 | Ⅱ | 600 ~ 1 700 | 1. 5 ℃ 或 0. 005 × t | 适用于氧化性气氛中测 温，其长期最高使用温 度为 1 600 ℃，短期最 高使用温度为 1 800 ℃，稳 定 性 好，测 量 温 度 高，参考端温度在 0 ~ 40 ℃ 范围内可以不补偿
 |  |  | Ⅲ | 600 ~ 800 800 ~ 1 700 | 4 ℃ 或 0. 005 × t | 
续表

## Slide 12
分度号 : S |  | (参考端温度为 0 ℃ ) |  |  |  |  |  |  |  | 
测量端 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
 | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0. 000 | 0. 055 | 0. 1 13 | 0. 173 | 0. 235 | 0. 299 | 0. 365 | 0. 432 | 0. 502 | 0. 573
100 | 0. 645 | 0. 719 | 0. 795 | 0. 872 | 0. 950 | 1. 029 | 1. 109 | 1. 190 | 1. 273 | 1. 356
200 | 1. 440 | 1. 525 | 1. 61 1 | 1. 698 | 1. 785 | 1. 873 | 1. 962 | 2. 051 | 2. 141 | 2. 232
300 | 2. 323 | 2. 414 | 2. 506 | 2. 599 | 2. 692 | 2. 786 | 2. 880 | 2. 974 | 3. 069 | 3. 164
400 | 3. 260 | 3. 356 | 3. 452 | 3. 549 | 3. 645 | 3. 743 | 3. 840 | 3. 938 | 4. 036 | 4. 135
500 | 4. 234 | 4. 333 | 4. 432 | 4. 532 | 4. 632 | 4. 732 | 4. 832 | 4. 933 | 5. 034 | 5. 136
600 | 5. 237 | 5. 339 | 5. 442 | 5. 544 | 5. 648 | 5. 751 | 5. 855 | 5. 960 | 6. 064 | 6. 169
700 | 6. 274 | 6. 380 | 6. 486 | 6. 592 | 6. 699 | 6. 805 | 6. 913 | 7. 020 | 7. 128 | 7. 236
800 | 7. 345 | 7. 454 | 7. 563 | 7. 672 | 7. 782 | 7. 892 | 8. 003 | 8. 1 14 | 8. 225 | 8. 336
900 | 8. 448 | 8. 560 | 8. 673 | 8. 785 | 8. 899 | 9. 012 | 9. 126 | 9. 240 | 9. 355 | 9. 470
1 000 | 9. 585 | 9. 700 | 9. 816 | 9. 932 | 10. 048 | 10. 165 | 10. 282 | 10. 400 | 10. 517 | 10. 635
1 100 | 10. 754 | 10. 872 | 10. 991 | 1 1. 1 10 | 1 1. 229 | 1 1. 348 | 1 1. 467 | 1 1. 587 | 1 1. 707 | 1 1. 827
1 200 | 1 1. 947 | 12. 067 | 12. 188 | 12. 308 | 12. 429 | 12. 550 | 12. 671 | 12. 792 | 12. 913 | 13. 034
1 300 | 13. 155 | 13. 276 | 13. 397 | 13. 519 | 13. 640 | 13. 761 | 13. 883 | 14. 004 | 14. 125 | 14. 247
1 400 | 14. 368 | 14. 489 | 14. 610 | 14. 731 | 14. 852 | 14. 973 | 15. 094 | 15. 215 | 15. 336 | 15. 456
1 500 | 15. 576 | 15. 697 | 15. 817 | 15. 937 | 16. 057 | 16. 176 | 16. 296 | 16. 415 | 16. 534 | 16. 653
1 600 | 16. 771 | 16. 890 | 17. 008 | 17. 125 | 17. 245 | 17. 360 | 17. 477 | 17. 594 | 17. 71 1 | 17. 826
表 8－2、表 8－3 分别列出了分度号为 S 型和 K 型热电偶的分度表，从表中可知，不 同热电偶在相同温度下具有不同的热电动势，所以不同的热电偶有不同的分度表可查。
另外还有一些特殊用途的热电偶，以满足特殊测温的需要，如用于测量 3 800 ℃ 超高 温的钨镍系列热电偶，用于测量－352 ~－200 ℃ 低温的铜－康铜热电偶等。
表 8－2 S 型(铂铑 10－铂)热电偶分度表

## Slide 13
分度号 : K |  | (参考端温度为 0 ℃ ) |  |  |  |  |  |  |  | 
测量端 温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
 | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
－0 | 0 | －0. 392 | －0. 777 | －1. 156 | 1. 527 | －1. 889 | －2. 243 | －2. 586 | －2. 920 | －3. 242
＋0 | 0. 000 | 0. 397 | 0. 798 | 1. 203 | 1. 61 1 | 2. 022 | 2. 436 | 2. 850 | 3. 266 | 3. 681
100 | 4. 095 | 4. 508 | 4. 919 | 5. 327 | 5. 733 | 6. 137 | 6. 539 | 6. 939 | 7. 338 | 7. 737
200 | 8. 137 | 8. 537 | 8. 938 | 9. 341 | 9. 745 | 10. 151 | 10. 560 | 10. 969 | 1 1. 381 | 1 1. 793
300 | 12. 207 | 12. 623 | 13. 039 | 13. 456 | 13. 874 | 14. 292 | 14. 712 | 15. 132 | 15. 552 | 15. 974
400 | 16. 395 | 16. 818 | 17. 241 | 17. 664 | 18. 088 | 18. 513 | 18. 938 | 19. 363 | 19. 788 | 20. 214
500 | 20. 640 | 21. 066 | 21. 493 | 21. 919 | 22. 346 | 22. 772 | 23. 198 | 23. 624 | 24. 050 | 24. 476
600 | 24. 902 | 25. 327 | 25. 751 | 26. 176 | 26. 599 | 27. 022 | 27. 445 | 27. 867 | 28. 288 | 28. 709
700 | 29. 128 | 29. 547 | 29. 965 | 30. 383 | 30. 799 | 31. 214 | 31. 629 | 32. 042 | 32. 455 | 32. 866
800 | 33. 277 | 33. 686 | 34. 095 | 34. 502 | 34. 909 | 35. 314 | 35. 718 | 36. 121 | 36. 524 | 36. 925
900 | 37. 325 | 37. 724 | 38. 122 | 38. 519 | 38. 915 | 39. 310 | 39. 703 | 40. 096 | 40. 488 | 40. 897
1 000 | 41. 269 | 41. 657 | 42. 045 | 42. 432 | 42. 817 | 43. 202 | 43. 585 | 43. 968 | 44. 349 | 44. 729
1 100 | 45. 108 | 45. 486 | 45. 863 | 46. 238 | 46. 612 | 46. 985 | 47. 356 | 47. 726 | 48. 095 | 48. 462
1 200 | 48. 828 | 49. 192 | 49. 555 | 49. 916 | 50. 276 | 50. 633 | 50. 990 | 51. 344 | 51. 697 | 52. 049
1 300 | 52. 398 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表 8－3 K 型(镍铬－镍硅)热电偶分度表

## Slide 14
为了适应不同使用对象的测温要求和条件，热电偶的结构形式有普通型热电偶 、铠 装热电偶和薄膜热电偶等。
(1)普通型热电偶，普通型热电偶在工业上使用最多，它一般由热电极 、绝缘套管 、 保护管和接线盒等组成，其结构如图 8 7 所示，普通型热电偶按其安装时的连接形式可 分为固定螺纹连接 、固定法兰连接 、活动法兰连接 、无固定装置连接等多种形式。
8. 2. 2 热电偶的结构及种类
图 8－7 普通型热电偶结构

## Slide 15
(2)铠装热电偶，铠装热电偶又称套管热电偶，它是由热电偶丝 、绝缘材料和金属 套管三者经拉伸加工而成的坚实组合体，如图 8 8 所示，铠装热电偶的突出优点是挠 性好，可以做得很细很长，使用中可根据需要而任意弯曲，可以安装在难以安装常规 热电偶的 、结构复杂的装置上，如密封的热处理罩内或工件箱内，铠装热电偶结构坚 实，抗冲击和抗震性能好，在高压及震动场合也能安全使用，铠装热电偶被广泛应用 在各大行业中。
(3)薄膜热电偶，薄膜热电偶是将两种薄膜热电极材料用真空蒸镀 、化学涂层等办法 蒸镀到绝缘基板上而制成的一种特殊热电偶，如图 8 9 所示，薄膜热电偶的热电极可以 做得很小(可薄到 0. 01 ~0. 1 μm)，具有热容量小 、响应速度快等特点，热响应时间可达 到微秒级，适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度的测量。
(4)多点热电偶，在许多场合，有时需要同时测量几个或几十个点的温度，若使用一 般的热电偶则需要安装几只或几十只热电偶，此时若使用多点热电偶，则既方便又经济，常见的多点热电偶有棒状多点热电偶和树枝状多点热电偶两种，如图 8 10 所示。
1 接线盒，2 金属套管，3 固定装置，4 绝缘材料，5 热电极。
图 8－8 铠装热电偶
1 —测量端，2—绝缘基板，3 、4—热电极，5 、6—引出线，7—接头夹具 图 8－9 薄膜热电偶

## Slide 16
图 8－10 多点热电偶
(a)棒状三点式热电偶.(b)树枝状六点式热电偶

## Slide 17
由于热电偶的长度有限，在实际测温时，热电偶的冷端一般离热源较近，因此冷端 温度波动较大，需要把冷端延伸到温度变化较小的地方，此外，热电偶输出的电势信号 也需要传输到远离现场数十米远的控制室里的显示仪表或控制仪表，而热电偶通常做得 较短，一般为 350 ~2 000 mm，因此需要用导线将热电偶的冷端延伸出来，工程中采用一 种补偿导线将冷端进行延伸，它通常由两种不同性质的导线制成，也有正极和负极，在 0 ~ 100 ℃ 温度范围内，要求采用的补偿导线和配用的热电偶具有相同的热电特性。
常用热电偶的补偿导线如表 8－4 所示。
当热电偶材料选定后，热电动势只与热端和冷端温度有关，因此，只有当冷端温度 恒定时，热电偶的热电动势和热端温度才有单值的函数关系，此外，热电偶的分度表和 显示仪表是以冷端温度为 0 ℃ 作为基准进行分度的，在实际使用过程中，冷端温度通常 不为 0 ℃，往往是波动的，所以必须对冷端温度进行处理，以消除冷端温度的影响。
8. 3. 1 补偿导线法
8. 3 热电偶的冷端补偿

## Slide 18
补偿导线 型号 | 配用的热电偶 分度号 | 补偿导线 |  | 补偿导线颜色 | 
 |  | 正极 | 负极 | 正极 | 负极
SC | S(铂铑 10－铂 ) | SPC(铜) | SNC(铜镍) | 红 | 绿
KC | K(镍铬－镍硅) | KPC(铜) | KNC(铜镍) | 红 | 蓝
KX | K(镍铬－镍硅) | KPX(镍铬) | KNX(镍硅) | 红 | 黑
EX | E(镍铬－铜镍) | EPX(镍铬) | ENX(铜镍) | 红 | 棕
JX | J(铁－铜镍) | JPX(铁) | JNX(铜镍) | 红 | 紫
TX | T(铜－铜镍) | TPX(铜) | TNX(铜镍) | 红 | 白
补偿导线也称为延伸导线，补偿导线实际上只是将热电偶的冷端温度延伸到温度变 化较小或基本稳定的地方，它并没有温度补偿作用，还不能解决冷端温度不为 0 ℃ 时的 问题，所以还需要采用其他冷端补偿的方法加以解决。
表 8－4 常用热电偶的补偿导线

## Slide 19
8. 3. 2 冷端温度修正法
8. 3. 3 冷端恒温法
冷端温度修正法是根据冷端温度对热电偶实际测得的热电动势 EAB (T，T0 ) 进行修正 的方法，修正值为 EAB (T0，0)，这里的 T 为热电偶的热端温度，T0 为冷端温度，分度表 所对应的热电动势 EAB (T，0) 与热电偶的热电动势 EAB (T，T0 ) 之间的关系可根据中间温 度定律得到 :
EAB (T，0)＝ EAB (T，T0 ) ＋ EAB (T0，0) (8－12)
由热电偶分度表可得到热电偶热端对应的温度值。
【例 8－1 】 用镍铬－镍硅热电偶测量加热炉温度，已知冷端温度 T0 ＝30 ℃，测得热电 动势 EAB (T，T0 ) 为 33. 29 mV，求加热炉温度。
解 : 查镍铬－镍硅热电偶分度表得 EAB (30，0) ＝ 1. 203 mV，由式(8－12)可得
EAB (T，0)＝ EAB (T，T0 ) ＋ EAB (T0，0)＝ 33. 29 ＋ 1. 203 ＝ 34. 493 mV 由镍铬－镍硅热电偶分度表得 T＝829. 5 ℃。
在实验室及精密测量中，通常把冷端放入 0 ℃ 恒温器或装满冰水混合物的容器中，以使冷端温度保持 0 ℃，这种方法称为冷端 0 ℃ 恒温法，又称冰浴法，这是一种理想的补 偿方法，但在工业中使用极为不便。

## Slide 20
8. 3. 4 电桥补偿法
电桥补偿法是利用不平衡电桥产生的不平衡电压作为补偿信号，自动补偿热电偶测
量过程中因冷端温度不为 0 ℃ 或变化而引起热电动势的变化值，补偿电桥如图 8－11 所 示，它由三个电阻温度系数较小的锰铜丝绕制的电阻 r1 、r2 、r3 及电阻温度系数较大的铜 丝绕制的电阻 rCu 和稳压电源组成，补偿电桥与热电偶冷端处在同一环境温度，当冷端温 度变化引起的热电动势 EAB (T，T0 ) 变化时，由于 rCu 阻值随冷端温度变化而变化，适当选 择桥臂电阻和桥路电流，就可以使电桥产生的不平衡电压补偿由于冷端温度 T0 变化引起 的热电动势变化量，从而达到自动补偿的目的。
图 8－11 补偿电桥

## Slide 21
1 . 实验目的
了解 NTC 热敏电阻的温度特性。
2. 实验原理
热敏电阻的温度系数有正有负，因此分成两类: PTC 热敏电阻(正温度系数: 温度升 高而电阻值变大)与 NTC 热敏电阻(负温度系数: 温度升高而电阻值变小)，一般 NTC 热 敏电阻测量范围较宽，主要用于温度测量.而 PTC 突变型热敏电阻的温度测量范围较窄，一般用于恒温加热控制或温度开关，也可用于彩电中作为自动消磁元件，有些功率 PTC 也可以作为发热元件用，PTC 缓变型热敏电阻可用作温度补偿或做温度测量。
NTC 热敏电阻大都是用 Mn、Co、Ni、Fe 等过渡金属氧化物按一定比例混合，采用陶 瓷工艺制备而成的，它们具有 P 型半导体的特性，NTC 热敏电阻具有体积小 、质量轻 、 热惯性小 、工作寿命长 、价格便宜 、阻值大，不需考虑引线长度带来的误差，以及适用 于远距离传输等优点，但 NTC 热敏电阻也有线性度差、稳定性差、易老化、误差较大、离 散性大(互换性不好)等缺点，所以一般只适用于低精度的温度测量，如－50 ~300 ℃ 的低精
8. 4 技能实训
8. 4. 1 NTC 热敏电阻温度特性实验

## Slide 22
度测量，也可用于温度补偿、温度控制等各种电路中，NTC 热敏电阻温度特性实验原理如
图 8－12 所示，VS 为恒压电源，W2L 为采样电阻(可调节)，计算公式 : Vi ＝ .VS，式
中，VS ＝2 V，RT 为 NTC 热敏电阻.W2 活动触点到地的电阻部分作为采样电阻 W2L。
图 8－12 热敏电阻温度特性实验原理

## Slide 23
3. 需用器件与单元
机头双平行应变梁中的 RT 热敏电阻 、加热器，显示面板中的 F/V 表(或电压表) 、 ±2 ~ ± 10 V 步进可调直流稳压电源 、－15 V 直流稳压电源，调理电路面板中传感器输出单 元中的 RT 热敏电阻 、加热器，调理电路单元中的电桥 、数显万用表( 自备)。
4. 实验步骤
(1)用数显万用表的 20 kΩ 电阻挡测一下 RT 热敏电阻在室温时的阻值，RT 是一个黑 色(或蓝色或棕色) 圆珠状元件，封装在双平行应变梁的上梁表面，加热器的阻值为 100 Ω 左右，封装在双平行应变梁的上下梁之间，RT 热电阻室温阻值测量原理如图 8－13 所示。
(2)调节 NTC 热敏电阻使热电动势在室温时的输出为 100 mV，将 ± 2 ~ ± 10 V 步进可 调直流稳压电源切换到 2 V 挡，按图 8－14 接线，将 F/V 表切换开关切换到 2 V 挡，检查 接线无误后闭合主电源开关，调节 W2 使 F/V 表显示 100 mV。
图 8－13 RT 热电阻室温阻值测量原理

## Slide 24
图 8－14 NTC 热敏电阻在室温时输出为 100 mV 的接线
(3)将加热器连接到－15 V 稳压电源上，如图 8－15 所示，观察 F/V 表的显示变化(大约 5 ~6 min)，再将加热器电源去掉，如图 8－14 所示，再观察 F/V 表的显示变化，由此可见，当温度升高时，RT 阻值减小，Vi 升高，当温度下降时，RT 阻值增大，Vi 降低，实验完毕，关闭所有电源。
图 8－15 NTC 热敏电阻受热时温度特性实验接线

## Slide 25
图 8－16 热电偶测温原理
本实验只是为了定性了解热电偶的热电动势现象，实验仪所配用的热电偶是由铜－康 铜组成的简易热电偶，分度号为 T，实验仪有两个热电偶，它们封装在双平行应变梁上 、 下梁的上 、下表面中，两个热电偶串联连接，产生的热电动势为两者之和。
3. 需用器件与单元
机头双平行应变梁中的热电偶 、加热器.显示面板中的 F/V 表(或电压表) 、－15 V 电源.调理电路面板中传感器输出单元中的热电偶 、加热器.调理电路单元中的差动放 大器.室温温度计( 自备)。
8. 4. 2 热电偶的测温原理及现象实验
1 . 实验目的
了解热电偶测温原理。
2. 基本原理
1821 年德国物理学家赛贝克发现和证明了两种不同材料的导体 A 和 B 组成的闭合回 路中，当两个接点温度不相同时，回路中将产生电动势，这种物理现象称为热电效应(塞 贝克效应)。
热电偶测温原理是利用热电效应，如图 8－16 所示，热电偶是将 A 和 B 两种不同金属 材料的一端焊接而成的，A 和 B 称为热电极，焊接的一端是接触热场温度 T 的一端称为 工作端或测量端，也称热端.处在温度 T0 未焊接的一端称为自由端或参考端，也称冷端 (接引线 C 用来连接测量仪表的两根导线，可与 A 和 B 是同样的材料，可以是与 A 和 B 不同的材料)，T 与 T0 的温差愈大，热电偶的输出电动势愈大.温差为 0 时，热电偶的输 出电动势为 0，因此，可以通过测热电动势大小来衡量温度的大小，国际上，根据 A、B 热电极材料的不同将热电偶分成若干分度号，并且每个分度号有相应的分度表即参考端 温度为 0 ℃ 时的测量端温度与热电动势的对应关系表，可以通过测量热电偶输出的热电 动势再查分度表得到相应的温度值，热电偶可用来测量较高的温度，广泛应用在冶金 、 化工和炼油行业。

## Slide 26
4. 实验步骤
(1)热电偶无温差时将差动放大器调零，将电压表量程切换到 2 V 挡，按图 8－17 示 意接线，检查接线无误后闭合主 、副电源开关，将差动放大器的增益电位器沿顺时针方 向缓慢转到底(增益为 101 倍)，再逆时针回转一点点(防止电位器的可调触点在极限端点 位置接触不良)，调节差动放大器的调零电位器，使电压表显示 0 V 左右.将电压表量程切换到 200 mV 挡继续调零，使电压表显示 0 V 并记录下自备温度计所测的室温 Tn。
图 8－17 热电偶无温差时差动放大器调零接线

## Slide 27
(2)将－15 V 直流电源接入加热器的一端，加热器的另一端接地，如图 8－18 所示，观察电压表显示值的变化，待显示值稳定不变时记录电压表显示的电压值 Vꎮ 此电压值 V 为两个铜－康铜热电偶串联输出的经差动放大器放大 100 倍后的热电动势。
图 8－18 热电偶测温实验接线

## Slide 28
(3)根据热电偶的热电动势与温度之间的关系式: E(T，T0 ) ＝ E(T，Tn ) ＋ E(Tn，T0 )，计算热电动势，式中，T 为热电偶的热端(工作端或称测温端)温度.Tn 为热电偶的 冷端( 自由端即热电动势输出端)温度也就是室温.T0 为 0 ℃。
首先计算热端温度为 T，冷端温度为室温时的热电动势
E(T，Tn )＝ V÷ (100 × 2)
式中，100 为差动放大器的放大倍数，2 为热电偶个数。
然后，根据表 8－5 得到热端温度为室温(温度计测得)，冷端温度为 0 ℃ 时的热电动 势 E(Tn，T0 )。
最后计算热端温度为 T，冷端温度为 0 ℃ 时的热电动势 : E(T，T0 ) ＝ E(T，Tn ) ＋ E(Tn，T0 )，根据计算结果，查表 8 5 得到所测温度 T(加热器功率较小，升温 10 ℃ 左 右 )。

## Slide 29
表 8－5 铜－康铜热电偶分度表( 自由端温度为 0 ℃ 时 T－mV 对应值)
分度号 : T |  | ( 自由端温度 0 ℃ ) |  |  |  |  |  |  |  | 
工作端 温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 | 热电动势/mV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
－10 | －0. 383 | －0. 421 | －0. 459 | －0. 496 | －0. 534 | －0. 571 | －0. 608 | －0. 646 | －0. 683 | －0. 720
－0 | －0. 000 | －0. 039 | －0. 077 | －0. 1 16 | －0. 154 | －0. 193 | －0. 231 | －0. 269 | －0. 307 | －0. 345
＋0 | 0. 000 | 0. 039 | 0. 078 | 0. 1 17 | 0. 156 | 0. 195 | 0. 234 | 0. 273 | 0. 312 | 0. 351
10 | 0. 391 | 0. 430 | 0. 470 | 0. 510 | 0. 549 | 0. 589 | 0. 629 | 0. 669 | 0. 709 | 0. 749
20 | 0. 789 | 0. 830 | 0. 870 | 0. 91 1 | 0. 951 | 0. 992 | 1. 032 | 1. 073 | 1. 1 14 | 1. 155
30 | 1. 196 | 1. 237 | 1. 279 | 1. 320 | 1. 361 | 1. 403 | 1. 444 | 1. 486 | 1. 528 | 1. 569
40 | 1. 61 1 | 1. 653 | 1. 695 | 1. 738 | 1. 780 | 1. 822 | 1. 865 | 1. 907 | 1. 950 | 1. 992
50 | 2. 035 | 2. 078 | 2. 121 | 2. 164 | 2. 207 | 2. 250 | 2. 294 | 2. 337 | 2. 380 | 2. 424
60 | 2. 467 | 2. 51 1 | 2. 555 | 2. 599 | 2. 643 | 2. 687 | 2. 731 | 2. 775 | 2. 819 | 2. 864
70 | 2. 908 | 2. 953 | 2. 997 | 3. 042 | 3. 087 | 3. 131 | 3. 176 | 3. 221 | 3. 266 | 3. 312
80 | 3. 357 | 3. 402 | 3. 447 | 3. 493 | 3. 538 | 3. 584 | 3. 630 | 3. 676 | 3. 721 | 3. 767
90 | 3. 813 | 3. 859 | 3. 906 | 3. 952 | 3. 998 | 4. 044 | 4. 091 | 4. 137 | 4. 184 | 4. 231
100 | 4. 277 | 4. 324 | 4. 371 | 4. 418 | 4. 465 | 4. 512 | 4. 559 | 4. 607 | 4. 654 | 4. 701
(4)将加热器的－15 V 电源断开，观察电压表显示值是否下降，实验完毕，关闭所有 电源。

## Slide 30
热电偶是工程上应用广泛的温度传感器，在温度测量中占有重要的地位，具有构造 简单，使用方便，准确度高，热惯性小，稳定性及复现性好，温度测量范围宽，适用于 信号的远传 、 自动记录和集中控制等优点，热电偶的基本工 作原理是热电效应，将两种 不同性质的导体或半导体材料 A、B 串接成 一个闭合回路，如果两导体的两个接合点处的温度不同，即 T ≠ T0，则两导体间产生热电势，也称热电动势，常用 EAB ( T，T0 ) 表示，同时回路中有 一定大小的电流，这种现象称为热电效应，即将温度变化转换为热电势变 化，热电偶的基本定律有 : 中 间导体定律 、参考电极定律(标准电极定律) 和中间温度 定律。
当热电偶材料选定以后，热电势只与热端和冷端温度有关，因此，只有当冷端温度 恒定时，热电偶的热电势和热端温度才有单值的函数关系，此外，热电偶的分度表和显 示仪表是以冷端温度为 0 ℃ 作为基准进行分度的，而在实际使用过程中，冷端温度通常 不为 0 ℃，而且往往是波动的，所以必须对冷端温度进行处理，消除冷端温度的影响，热电偶的冷端补偿方法主要有补偿导线法 、冷端温度修正法 、冷端恒温法 、 电桥补偿 法等。

## Slide 31
在工业生产过程中 ，为了有效地进行生产操作 ，需要对有关参数如温度 、压力 、流 量等进行自动检测，冶金生产过程中的特点是工艺过程连续且大部分在高温中进行 ，如 高炉冶炼中必须控制热风温度才有利于生产操作，平炉 、转炉冶炼过程中都必须正确掌 握熔池温度才能快速冶炼 、降低能耗 、延长炉龄 、增加产量，随时掌握加热 、轧制全过 程中的钢材表面和中心温度 ，才能保证轧件质量和强度等重要指标合格.冶金生产中常 用的热处理炉 、电阻炉以及燃油或燃气的加热炉 ，都应严格控制炉温 ，才能保证产品质 量 ，提高产量和降低成本，因此 ，温度测量在冶金生产过程各个部分都是必不可少的。
测量温度的方法很多 ，通常分为两大类 : 凡感温元件与被测介质直接接触者称接触 法测温，凡感温元件与被测介质不相接触者称非接触法测温。
接触法测温仪表有膨胀式温度计 ，压力表式温度计 ，电阻温度计 ，热电偶温度计等，非接触法测温仪表有光学高温计 、全辐射高温计 、红外测温计 、红外比值温度计等。
冶金生产过程中的某些特殊条件下 ，用普通热电偶测温不能满足要求 ，而要用一 些 专用热电偶。

## Slide 32
1. 什么是金属导体的热电效应? 试说明热电偶的测温原理。
2. 简述热电偶的几个重要定律，并分别说明它们的实用价值，
3. 简述补偿导线法补偿原理。
4. 热电偶在使用时为什么要连接补偿导线?