## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 常用量具认知训练
任务4.1 外轮廓检测量具
任务4.2 内轮廓检测量具
任务4.3 螺纹检测量具
实训项目 4

## Slide 4: 常用量具认知训练
任务4.1 外轮廓检测量具
任务4.2 内轮廓检测量具
任务4.3 螺纹检测量具
实训项目 4

## Slide 5
CONTENTS
任务4.1 外轮廓检测量具
  检测量具的选择原则
（1）精度原则
（2）经济原则
01
（1）游标读数量具
（2）螺旋测微量具
（3）卡规
外形检测量具
02
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 6
CONTENTS
一. 检测量具的选择原则
1. 精度原则
被测对象的精度要求
由被测对象的公差大小来体现：公差值越大，对测量的精度要求就越低；公差值越小，对测量的精度要求就越高。低于7级精度的产品，选用游标类量具；高于7级精度的产品，选用微分类、表类等量具。
所选计量器具的精度指标
所选计量器具的精度指标，必须满足被测对象的精度要求，才能保证测量的准确度。
任务4.1 外轮廓检测量具
2. 经济原则
在保证测量准确度的前提下，应考虑检测量具的经济性指标，包括检测量具的价格、使用寿命、检定修理时间、对操作人员技术熟练程度的要求等。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
二. 外形检测量具
游标读数量具种类
高度游标卡尺
2
游标卡尺
1
螺旋游标卡尺
3
任务4.1 外轮廓检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
二. 外形检测量具
1. 游标读数量具
① 游标卡尺的结构
游标读数值可制成0.1mm、0.05mm和0.02mm三种。游标读数值是指使用这种游标卡尺测量零件尺寸时，卡尺上能够读出的最小数值。
为了读数准确，提高测量精度，还有带数字显示和带显示表的游标卡尺
（1） 游标卡尺
尺身
内测量爪
尺框
紧固螺钉
深度尺
游标
外侧量爪
主尺
任务4.1 外轮廓检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
1. 游标读数量具
① 游标卡尺的结构
游标读数值可制成0.1mm、0.05mm和0.02mm三种。游标读数值是指使用这种游标卡尺测量零件尺寸时，卡尺上能够读出的最小数值。
为了读数准确，提高测量精度，还有带数字显示和带显示表的游标卡尺
（1） 游标卡尺
带显示表的游标卡尺
带数字显示游标卡尺
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
1. 游标读数量具
② 游标卡尺的规格和读数值
（1） 游标卡尺
测量范围（mm） | 游标读数值（mm） | 测量范围（mm） | 游标读数值（mm）
0~150 | 0.02、0.05、0.10 | 300~800 | 0.05、0.10
0~200 | 0.02、0.05、0.10 | 400~1000 | 0.05、0.10
0~300 | 0.02、0.05、0.10 | 600~1500 | 0.05、0.10
0~500 | 0.05、0.10 | 800~2000 | 0.10
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
1. 游标读数量具
③ 游标卡尺读数方法
——以0.02的游标卡尺为例
（1） 游标卡尺
根据游标尺零线以左的主尺上的最近刻度读出整数；
根据游标尺零线以右与主尺某一刻线对准刻线数乘以0.02 读出小数；
将上面的整数和小数两部分相加，即得总尺；
即读数为主尺刻度值：6.0mm，游标尺刻度值：17×0.02mm ＝ 0.34mm；
测量值：6.0+17×0.02=6.34mm。
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
1. 游标读数量具
④ 游标卡尺的使用方法
（1） 游标卡尺
使用前，松开尺框上紧固螺钉，将尺框平稳拉开，用布将测量面、导向面擦干净。
检查“零”位：轻推尺框，使卡尺两个量爪测量面合并，观察游标“零” 刻线与尺身“零”刻线应对齐，游标尾刻线与尺身相应刻线应对齐
（a）游标卡尺的零位校准
（b）游标卡尺的测量方法
将被测物擦干净，使用时轻拿轻放。
松开固紧螺钉，校准零位。向后移动尺框，使两个外测量爪之间距离略大于被测物。
用手握住主尺，大拇指轻轻移动游标，使活动量爪能卡紧被测物体，略旋紧固定螺钉，再进行读数。
注：在游标卡尺上读数时，应水平地拿着卡尺，朝着亮光的方向，使人的视线尽可能和卡尺的刻线表面垂直。在零件的同一截面上的不同方向进行多次测量。
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
CONTENTS
1. 游标读数量具
高度游标卡尺用于测量零件的高度和精密划线；
结构特点：用质量较大的基座4代替固定量爪，而活动的尺框3则通过横臂装有测量高度的量爪5。测量高度时，量爪测量面的高度，就是被测量零件的高度尺寸。
（2） 高度游标卡尺
高度游标卡尺
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
CONTENTS
1. 游标读数量具
游标角度尺是利用游标读数原理来直接测量工件角度或进行划线的一种角度量具。适用于机械加工中的内、外角度测量，可测0°~320°外角及40°~180°内角。
其读数方法与游标卡尺完全相同
（3） 游标角量尺
游标角量尺
游标角量尺测量示意图
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
2. 螺旋侧微量具
外径百分尺的测量精度比游标卡尺高，测量比较灵活，因此，当加工精度要求较高时多被应用。
它可以测量或检验零件的外径、凸肩厚度以及板厚或壁厚等。百分尺由尺架、测微头、测力装置和制动器等组成
（1） 外径百分尺的结构
外径百分尺结构图
（2） 外径百分尺的规格
百分尺测微螺杆的移动量为25mm，所以百分尺的测量范围一般为25mm.
国产百分尺测量范围（mm）的尺寸分段为：0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150、150~175、175~200、200~225、225~250、250~275、275~300、300~325、325~350、350~375、375~400、400~425、425~450、450~475、475~500、500~600、600~700、700~800、800~900、900~1000。
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16
2. 螺旋侧微量具
外径百分尺的测量精度比游标卡尺高，测量比较灵活，因此，当加工精度要求较高时多被应用。
它可以测量或检验零件的外径、凸肩厚度以及板厚或壁厚等。百分尺由尺架、测微头、测力装置和制动器等组成
（1） 外径百分尺的结构
外径百分尺结构图
（2） 外径百分尺的规格
百分尺测微螺杆的移动量为25mm，所以百分尺的测量范围一般为25mm.
国产百分尺测量范围（mm）的尺寸分段为：0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150、150~175、175~200、200~225、225~250、250~275、275~300、300~325、325~350、350~375、375~400、400~425、425~450、450~475、475~500、500~600、600~700、700~800、800~900、900~1000。
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 17
2. 螺旋侧微量具
读出固定套筒上露出的刻线尺寸，一定要注意不能遗漏应读出的0.5mm 的刻线值。
读出活动套筒上的尺寸，要看清活动套筒圆周上哪一格与固定套筒的中线基准对齐，将格数乘0.01mm 即得活动套筒上的尺寸。
将上面两个数相加，即为百分尺上测得尺寸。
（3） 外径百分尺的读数方法
外径百分尺结构图
8
27
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18
2. 螺旋侧微量具
将被测物擦干净，百分尺使用时轻拿轻放。
把百分尺的两个测砧面揩干净，松开百分尺锁紧装置，校准零位。转动测力装置，使两测砧面接触，若测量上限大于25mm时，在两测砧面之间放入校对量杆或相应尺寸的量块，接触面上应没有间隙和漏光现象，同时活动套筒和固定套简要对准零位。
转动旋钮，使测砧与测微螺杆之间的距离略大于被测物体。
一只手拿百分尺的尺架，将待测物置于测砧与测微螺杆的端面之间，另一只手转动旋钮，当螺杆要接近物体时，改旋测力装置直至听到“喀喀”声后再轻轻转动0.5~1 圈。
旋紧锁紧装置（防止移动千分尺时螺杆转动），即可读数
（4） 外径百分尺的使用方法
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
3. 卡规
卡规属于量规，量规是在大批量生产中常用来进行检测的一种专用量具。卡规是用来测量外径或厚度的；
它的一端叫“止端”（或不过端），用于控制工件的最大极限尺寸；另一端叫“过端”，用于控制最小极限尺寸
是否合格的判断方法：用卡规测量时，只有当过端能通过，止端不能通过， 才能说明工件的实际尺寸在公差范围之内，是合格品， 否则就不是合格。
任务4.1 外轮廓检测量具
二. 外形检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20
三. 使用外形检测量具的注意事项
1. 使用游标卡尺测量工件的注意事项
测量零件的外尺寸时，卡尺两测量面的连线应垂直于被测量表面，不能歪斜。
不得用卡尺测量毛坯表面。使用完毕后须擦拭干净，放入盒内。
2. 使用百分尺测量零件的注意事项
使用百分尺测量零件时，要使测微螺杆与零件被测量的尺寸方向一致。如测量外径时，测微螺杆要与零件的轴线垂直，不要歪斜。测量时，可在旋转测力装置的同时， 轻轻地晃动尺架，使测砧面与零件表面接触良好。
避免用百分尺测量旋转运动中的工件，很容易使百分尺磨损，而且测量也不准确
任务4.1 外轮廓检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 21
四. 思考与实训练习
01
  说明游标卡尺和外径百分尺的使用场合和读数方法？
  简述游标卡尺和外径百分尺使用注意事项？
实训项目 |  |  | 日期 | 
实训地点 |  |  | 指导教师 | 
量具名称 |  |  |  | 
量具型号 |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  | 
被测零件的零件图 |  |  |  | 
  完成实训报告
序号 | 检测项目 | 图纸尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格及读数值 | 超差值/是否合格
实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务4.1 外轮廓检测量具
02
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 22: 常用量具认知训练
任务4.1 外轮廓检测量具
任务4.2 内轮廓检测量具
任务4.3 螺纹检测量具
实训项目 4

## Slide 23
CONTENTS
任务4.2 内轮廓检测量具
内轮廓检测量具的种类
游标读数量具
螺旋测微量具
内径百分表
  游标读数量具
（1）游标卡尺
（2）深度游标卡尺
01
（1）内测百分尺
（2）三爪内径千分尺
螺旋测微量具
02
（1）内径百分表的结构
（2）内径百分表的规格
和读数值
（3）内径百分表的使用
内径百分表
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
一. 游标读数量具
1. 游标卡尺测量内孔的步骤
要使量爪分开的距离小于所测内孔尺寸，进入零件内孔后，再慢慢张开并轻轻接触零件的内表面，用固定螺钉固定尺框后，轻轻取出卡尺来读数；
取出量爪时，用力要均匀，并使卡尺沿着孔的中心线方向滑出，不可歪斜，以免使量爪变形，受到不必要的磨损，影响测量精度；
卡尺两测量刃应在孔的直径上，不能偏歪。当量爪在错误位置时，其测量结果，将比实际孔径D 要小。
任务4.2 内轮廓检测量具
内孔的测量方法图
测量内孔时正确与错误位置
直角边必定小于斜边！
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
CONTENTS
2. 深度游标卡尺
（1）深度游标卡尺的结构
结构特点是尺框3和两个量爪连成一体，成为一个带游标测量的基座1，基座的端面和尺身4的端面就是它的两个测量面
任务4.2 内轮廓检测量具
测量基座
紧固螺钉
尺框
尺身
游标
一. 游标读数量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
CONTENTS
2. 深度游标卡尺
（2）深度游标卡尺的规格
深度游标卡尺的读数值：0.02mm。其测量范围（mm）：0~125、0~200、0~300、0~500
任务4.2 内轮廓检测量具
（3）深度游标卡尺的使用方法
测量内孔深度时应把基座的端面紧靠在被测孔的端面上，使尺身与被测孔的中心线平行，伸入尺身，尺身端面至基座端面之间的距离就是被测零件的深度尺寸。它的读数方法和游标卡尺完全一样。
测量时，先把测量基座轻轻压在工件的基准面上，两个端面必须接触工件的基准面。
基座端面紧贴工件
一. 游标读数量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
CONTENTS
2. 深度游标卡尺
任务4.2 内轮廓检测量具
（3）深度游标卡尺的使用方法
基座紧压基准面
测量轴类等台阶时，测量基座的端面一定要压紧在基准面 。
移动尺身，直到尺身的端面接触到工件的测量面上。
用紧固螺钉固定尺框，提起卡尺，读出深度尺寸。
多台阶小直径的内孔深度测量，要注意尺身的端面是否在要测量的台阶上。当基准面是曲线时， 测量基座的端面必须放在曲线的最高点上，测量出的深度尺寸才是工件的实际尺寸，否则会出现测量误差。
基座放置曲面最高点
一. 游标读数量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28
1. 内测百分尺
任务4.2 内轮廓检测量具
（2）内测百分尺的规格和读数值
国产内测百分尺的读数值为0.01mm，测量范围有
5~30mm 和25~50mm 两种。
（3）内测百分尺的读数方法
内测百分尺的读数方法与外径百分尺相同，只是微分筒上的刻线尺寸与外径百分尺相反，当微分筒顺时针旋转时，活动爪向右移动，量值增大。它的测量方向和读数方向也都与外径百分尺相反。
结构特点容易找正内孔直径，测量方便
（1）内测百分尺的结构
一. 游标读数量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 29
2. 三爪内径千分尺
任务4.2 内轮廓检测量具
（1）三爪内径千分尺的结构
测量爪
扭簧
测微螺杆
螺纹轴套
微分筒
测力装置
一. 游标读数量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 30
2. 三爪内径千分尺
任务4.2 内轮廓检测量具
（2）三爪内径千分尺的规格和读数值
三爪内径千分尺的读数值：0.005mm。
测量范围（mm）：6~8、8~10、10~12、12~14、14~17、17~20、20~25、25~30、30~35、35~40、40~50、50~60、60~70、70~80、80~90、90~100。
三爪内径千分尺的零位，必须在标准孔内进行校对。
一. 游标读数量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31
1. 内径百分表的特点
任务4.2 内轮廓检测量具
三. 内径百分表
测量方便内径量表采用比较测量方法测量或检验内孔、盲孔及深孔的直径和形状精度。
内径百分表是将测头的直线位移变为指针的角位移的计量器具。
内径百分表经一次调整后可测量多个基本尺寸相同的孔而中途不需要调整，在大批量生产当中，用内径百分表测量很方便。
2. 内径百分表的结构
内径百分表是杠杆式测量架和百分表的组合，并附有成套的可调测量头，使用前必须先进行组合和校对零位，组合时，将百分表装入连杆内，使小指针指在0~1的位置上，长针和连杆轴线重合，刻度盘上的字应垂直向下，以便于测量时观察，装好后应予紧固。
内径百分表的结构
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 32
3. 内径百分表的使用
任务4.2 内轮廓检测量具
用棉丝或软布把外径百分尺、内径百分表固定测头擦净。
用手压几下活动测头，百分表指针移动应平稳、灵活、无卡滞现象。
对零，一手压活动测头，一手握住手柄，将测头放入外径百分尺内，使固定测头不动。在轴向平面左右摆动内径表架，找出最小读数即“拐点”。
转动百分表刻度盘，使零线与指针的“拐点”处重合，对好零位后，把内径百分表取出。
对好零位后的百分表，不要松动夹紧手柄，以防零位发生变化
（1）测前调整尺寸
（2）正式测量
测量时一手握住上端手柄，另一手握住下端活动测头，倾斜一个角度，把测头放入被测孔内，然后握住上端手柄，左右摆动表架，找出表的最小读数值，即为“拐点”值； 该点的读数值就是被测孔径与外径百分尺或环规孔径之差。
为了测出孔的圆度，可在同一径向截面内的不同位置上测量几次；为了测出孔的圆柱度，可在几个径向平面内测量几次
三. 内径百分表
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 33
1. 内径百分表的特点
任务4.2 内轮廓检测量具
四. 塞规
塞规属于量规，量规是在大批量生产中常用来进行检测的一种专用量具。它可用于测量孔径或宽槽，不能测量孔的直线度和圆度。
其长度较短的一端叫“止端”（或不过端），用于控制工件的最大极限尺寸；
长度较长的一端叫“通端”（或过端），用于控制最小极限尺寸。
用塞规测量时，只有当通端能进去，止端不能进去，才能说明工件的实际尺寸在公差范围之内，是合格品，否则就不是合格品。即通端通、止端止，说明工件合格
塞规图
过端
不过端
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 34
五. 使用内径测量表的注意事项
粗加工时，先用游标卡尺或内卡钳测量，精加工时再使用内径量表进行测量。
测量时，连杆中心线应与工件中心线平行，不得歪斜，同时应在圆周上多测几个点，找出孔径的实际尺寸，看是否在公差范围以内。
任务4.2 内轮廓检测量具
内径百分表使用注意事项
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 35
六. 思考与实训练习
01
  常用内轮廓检测的量具有哪些？
  游标卡尺测量零件内轮时要注意哪些？
实训项目 |  |  | 日期 | 
实训地点 |  |  | 指导教师 | 
量具名称 |  |  |  | 
量具型号 |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  | 
被测零件的零件图 |  |  |  | 
  使用内径百分表时为什么要线用外径百分尺调整？如何进行调整？
序号 | 检测项目 | 图纸尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格及读数值 | 超差值/是否合格
实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告？
任务4.2 内轮廓检测量具
02
03
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 36: 常用量具认知训练
任务4.1 外轮廓检测量具
任务4.2 内轮廓检测量具
任务4.3 螺纹检测量具
实训项目 4

## Slide 37
任务4.3 螺纹检测量具
螺纹检测的种类
单向检验→确定某一几何参数量值的合格与否；
综合检验→对螺纹合格性的确定。
  单向检验
（1）螺纹顶径的测量
（2）螺距和导程的测量
（3）牙型角的测量
（4）螺纹中径的测量
01
（1）评价内、外螺纹的合格性
综合检验
02
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 38
CONTENTS
一. 单项检验
特点：单向检验主要用于测量螺纹的各个参数，并分析这些参数的误差产生原因。
1. 螺纹顶径的测量
螺纹顶径一般用游标卡尺和外径百分尺测量
任务4.3 螺纹检测量具
2. 螺距和导程的测量
测量螺纹螺距的测量一般用螺纹样板。其是检验螺纹螺距的专用工具，用于测量内外螺纹的螺距。它是以一种螺距为一片钢片，把多种螺距叠合起来的专用量具。它的规格有60°和55° 两种。
60°螺纹样板又叫公制60°螺纹规，标准的为20 片一组，每片按照螺距数表示，用于检验公制螺纹螺距。
55°螺纹样板又叫英制55°螺纹规，标准的为22 片一组，每片按照每英寸多少牙数来表示，用于检验英制螺纹螺距。
用螺纹样板测量图
螺纹样板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 39
CONTENTS
一. 单项检验
3. 牙型角的测量
牙型角用螺纹样板或牙型角样板测量；
用螺纹样板测量牙型角时，把螺距与被测螺纹工件相同的螺纹样板放在被测螺纹上，然后检查它们的接触情况。如果没有间隙透光，则被测螺纹的牙型角是正确的。
如果有不均匀间隙透光现象，那就说明被测螺纹的牙型不准确。但是，这种测量方法是很粗略的，只能判断牙形角误差的大概情况， 不能确定牙型角误差的数值
任务4.3 螺纹检测量具
用牙型角样板测量
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 40
CONTENTS
一. 单项检验
3. 螺纹中径的测量
用螺纹千分尺测量螺纹中径。它的结构与外径百分尺相似，所不同的是它有两个特殊的可调换的测头1和2，测头是插入式，做成和螺纹牙型角相吻合的形状，即一个为V形测头，与螺纹牙型凸起部分相吻合，另一个为圆锥形测头与螺纹牙型沟槽相吻合。
螺纹千分尺的分度值为0.01mm。测量前，用校正规3来调整零位。每对测量头只能测量一定螺距范围内的螺纹，使用时根据被测螺纹的螺距大小，按螺纹千分尺附表来选择，测量时由螺纹千分尺直接读出螺纹中径的实际尺寸。
任务4.3 螺纹检测量具
螺纹千分尺
测头
测头
校正规
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 41
CONTENTS
二. 综合检验
3. 螺纹中径的测量
螺纹的综合检验就是用螺纹量规来检验螺纹。螺纹量规是由通规（通端）和止规（止端）组成。螺纹综合检验只能评定内、外螺纹的合格性，不能测出螺纹实际参数的具体数值，但检验效率高，适用于检验批量生产的中等精度的螺纹。
对于一般的标准螺纹，都采用螺纹环规或塞规来测量.
任务4.3 螺纹检测量具
螺纹环规和塞规
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 42
CONTENTS
三. 注意事项
1. 使用螺纹千分尺注意事项
测量前先根据螺距选择合适的测头；
安装螺纹测头时一定要注意，锥形测头安装在固定量砧上，不得装反。
测量时，两量砧连线一定要与工件轴线垂直且找到最大直径，才能读数。
测量完毕后须复查螺纹千分尺零位，误差不能超过±0.005mm。
任务4.3 螺纹检测量具
2. 使用螺纹量规检验注意事项
螺纹量规的旋入要自如，不能用力过大或用扳手硬旋，以防损坏量规。
螺纹量规要保持清洁，不得有油污、磕碰划伤等。
螺纹量规必须有在检定周期内的合格标识。
在测量一些特殊螺纹时，须自制螺纹环（塞）规，但应保证其精度。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 43
四. 思考与实训练习
01
  螺纹千分尺测量零件螺纹时要注意哪些问题？
02
  螺纹环规、塞规、螺纹样板各有什么作用？
实训项目 |  |  | 日期 | 
实训地点 |  |  | 指导教师 | 
量具名称 |  |  |  | 
量具型号 |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  | 
被测零件的零件图 |  |  |  | 
03
序号 | 检测项目 | 图纸尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格及读数值 | 超差值/是否合格
实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告？
任务4.3 螺纹检测量具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 44: 谢 谢！